## 表紙
眼底撮影装置
仕様書
令和6年度
岩手県立中部病院

## 仕様書
仕 様 書
１ | 調達物品及び構成内訳
| 眼底撮影装置 | 一 | 式
２ | 技術的要件
(1) | 本件調達物品に係る性能、機能及び技術等の要求要件は別添のとおりである。
(2) | 入札機器の性能等が技術的要求要件を満たしているか否かの判断は、医療局業務支援課において入札機器にかかる技術仕様書その他の入札説明書で求める提出資料の内容を審査して行う。
３ | その他
(1) | 入札機器は、入札時点で製品化されていること。
(2) | 入札機器のうち、医療機器に関しては、納入時点で「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に定められる製造の承認を得ている物品であること。
(3) | リモート保守を利用する場合は、事前に病院の指示を受け医療局医事企画課へ必要な申請をすること。

## 別紙１
別紙１
眼底カメラ装置一式
品名及び規格 | 数量 | 備考
眼底撮影装置 | １式 | 画像記録装置と一体型も分離型も含む
画像記録装置 | １式 | 眼底撮影装置と一体型も分離型も含む
電動光学台 | １式
眼科部門システムとの連携 | １式

## 別紙２
別紙２
調達物品に備えるべき技術的要件
以下の要件を満たすこと。
1 | 眼底撮影装置
1-1 | 眼底撮影装置は以下の要件を満たすこと。
1-1-１ | シンプルな撮影操作で、広角の眼底画像を撮影することが可能であること。
1-1-２ | 患者情報の登録、眼底画像の確認の操作をタッチパネルもしくはマウス操作で行うことが可能であること。
1-1-３ | 合成カラー眼底画像（R,G,B）の撮影ができること。
1-1-４ | １回の撮影で眼内角163°以上の眼底画像が取得できること。
1-1-５ | 無散瞳で網膜の眼底画像が撮影できること。
1-1-６ | 眼底画像の撮影の際に最小瞳孔径が3.3mm以上で撮影できること。
1-1-７ | 感覚網膜からRPEまでの画像表示機能があるころ。
1-1-８ | RPEから脈絡膜までの画像表示機能があること。
1-1-９ | AF画像、FA画像の撮影機能があること。
1-1-１０ | ICG画像の撮影機能があること。
1-1-１１ | 暗室環境でも眼底撮影ができること。
1-1-１２ | １回の撮影で眼内角163°以上のFA画像の撮影ができること。
1-1-１３ | １回の撮影で眼内角163°以上のICG画像の撮影ができること。
1-1-１４ | 自発蛍光画像の撮影ができること。
1-1-１５ | 撮影操作用のハンドコントローラーもしくはジョイスティックを備えていること。
1-1-１６ | 患者の顔を支えるため、あご台等のサポート部を備えていること。
２ | 画像記録装置
2-1 | 画像記録装置は以下の要件を満たすこと。
2-1-1 | 中央演算処理ユニット（CPU）はIntel Core i3または同等以上であること。
2-1-2 | 画像記録装置のOSはWindows10または同等以上のOSであること。
2-1-3 | 19インチ以上の液晶モニターを備えること。
2-1-4 | 物理容量500GB以上のHDDまたはSSDを有すること。
2-1-5 | L判の用紙が使用できるプリンターを備えること。
2-1-6 | 設置するモニター、画像記録装置、プリンター用のラックを備えること。
３ | 電動光学台
3-1 | 電動光学台は以下の要件を満たすこと。
3-1-1 | １の眼底撮影装置の重量に耐えられる仕様であること。
3-1-2 | 電動により、装置の昇降ができること。
3-1-3 | 眼底撮影装置を搭載し、キャスターにて移動できる機能を有していること。
4 | 眼科部門システムとの連携
4-1 | 眼科部門システムClaioとの連携・接続は、以下の要件を満たすこと。
4-1-1 | 眼科診療科内ネットワークに接続し、画像ファイリングシステムへ眼底画像をJPEG形式でエクスポートできること。