## 表紙
大動脈内バルーンパンピング
仕様書
令和７年度
岩手県立胆沢病院

## 仕様書
仕 様 書
１ | 調達物品及び構成内訳
| 大動脈内バルーンパンピング | 1 | 式
２ | 技術的要件
(1) | 本件調達物品に係る性能、機能及び技術等の要求要件は別紙のとおりである。
(2) | 入札機器の性能等が技術的要求要件を満たしているか否かの判断は、医療局業務支援課において入札機器に係る技術仕様書その他の入札説明書で求める提出資料の内容を審査して行う。
３ | その他
(1) | 入札機器は、入札時点で製品化されていること。
(2) | 入札機器のうち、医療機器に関しては、納入時点で「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に定められる製造の承認を得ている物品であること。
(3) | リモート保守を利用する場合は、事前に病院の指示を受け医療局医事企画課へ必要な申請をすること。

## CARDIOSAVE選定書
詳 細 仕 様 書
大動脈内バルーンパンピング
販売名 |  | 大動脈内バルーンポンプ CARDIOSAVE
品番 |  | CARDIOSAVE-H
製造販売元 |  | ゲティンゲグループ・ジャパン株式会社
医療機器承認番号 |  | 22500BZX00029000
サイズ |  | 高さ111.8×奥行68.6×幅55.9cm ・ 51.8Kg （４輪カート搭載時）
高さ57.2×奥行40.6×幅33.0cm ・ 24.1Kg （搬送用時）
使用目的 |  | 心原性ショック、切迫心筋梗塞、不安定狭心症、急性僧帽弁閉鎖不全等の急性心不全に対する機械的補助循環法として、大動脈内バルーンカテーテルをつないで使用する。
| ・ | オペレーターの操作を最小限にするフルオート機能
患者の生体信号入力が外部モニター経由のものに変更されても、ポンプが自動的に認識してポンピングを継続することができる。
本品の特徴 | ・ | 特殊なカテーテルを使わないフルオートタイミング制御
心電図により決定したタイミングを血圧波形のフィードバックによりさらに微調整する機能を有する。
| ・ | フェイルセーフ機能によりポンピングの中断は最小限度
電気メスノイズによる心電図への干渉や心電図電極外れにより心電図によるトリガーが困難な場合、自動的に動脈圧トリガーに切り替わりポンピングは継続される。また、心電図によるトリガーが可能な状態になると自動的に復帰する。
最先端のデジタル信号処理（DSP)装置が組み込まれ瞬時にどのリードや電極が患者から外れているのかをピンポイントに指摘することができる。
| ・ | ワンボタンスタート機構により取扱いが簡便
電源投入後、キー操作1回で心電図の誘導を含む最適なトリガー信号の選択、ヘリウム充填、ポンピング開始、タイミングの自動微調整までが自動的に行われる。
| ・ | 光ファイバー型血圧センサーIABに対応
ゲティンゲ社製の光ファイバー型血圧センサー付きIABカテーテルが使用可能。
| ・ | 血圧センサーのオートキャリブレーションが可能
血圧センサー付きIABカテーテルの血圧測定時ゼロ調整は機械が自動で行う為、特別な設定は不要。また2時間に1回ヘリウムガス置換時に併せ自動でゼロ調整を行う為、常に正確な血圧情報を把握することが可能。
| ・ | 血圧情報の信号出力端子を装備
血圧情報のLow Level信号出力端子を装備している事によりベッドサイドモニターにIABカテーテルからの血圧情報を表示することが可能。
| ・ | 抜差し交換可能バッテリーを搭載
最新技術のリチウムイオンバッテリーを採用し、ポンプ本体に2箇所のバッテリースロットを有する。予備のバッテリーパックがあれば、スロットにバッテリーを入れ替えることにより理論上無制限に駆動することが可能。
| ・ | 高純度を維持するヘリウムガス自動再置換
２時間毎に自動的にヘリウムガスの置換を行い、ヘリウムガス濃度を維持しバルーンの拡張/収縮速度を最大に保つ。
2時間毎の自動充填の中間点で拡散によるヘリウムガスの損出分を1秒以内で補充する機能を有する。この機能により、オーグメンテーションを最適に保つことが可能。
| ・ | 患者の重要なデータを計算して表示
マイクロプロセッサによって、血圧の測定箇所までの伝達遅延を自動的に測定、計算してタイミング調整を行う。定期的に遅延を確認することにより、タイミング補正の精度を維持することができる。
平均血圧と拡張期圧のほかに、収縮期圧とオーグメンテーション圧をデジタル表示。 アシスト比が1:2または1:3の時に、非アシスト時の拡張末期圧と収縮期ピーク圧を表示するため、ポンピングの効果を確認する事ができる。
| ・ | 大型液晶ディスプレイを採用
12.1インチの大型カラー液晶ディスプレイを採用。高解像度でグラフィクスがシャープでクリア。また、波形トレースを7秒間表示することが可能
フォントサイズは15mmと大きくみやすくなっている
| ・ | ヘルプメッセージを日本語表示
エラー発生時など、メッセージとともに必要に応じて簡単な対処法が操作タッチパネルに表示され、迅速な対応が可能。（波形上にはメッセージは表示されず、邪魔されない）
| ・ | 日本語表示の操作タッチパネル採用
モニター表示項目、ヘルプスクリーン、操作タッチパネルが全て日本語で表示されているため、迅速に確実で安全な操作をすることができる。
| ・ | 院内モードから搬送用モードに変更可能
必要に応じて院内モードから搬送用モードに簡単に手動で変更することができる。搬送用モードは場所をとらず重要も24.1kgと軽量化になっており、救急車やヘリコプターに簡単に設置することが可能
| ・ | 簡単な接続とわかりやすいインターフェイスを採用
バックライト搭載モニター＆タッチパネルを採用しているため、暗がりでも操作可能、また接続位置を上方に配置することでケーブル等の接続が容易、色分けされているためどのケーブルがどこに接続するか容易に判別できます。
| ・ | 拡張時期瞬間同期(IntelliSync Software)
拡張タイミングを自動的に、瞬時に調整する拡張時期瞬間同期(Instant Synchronization of Inflation)機能を備えている。これは生理学に基づく心拍数と心周期の関係に従って各心拍毎の最適タイミングを計算し、さらにポンピング中の血圧波形を解析して微調整を自動的に行う独自のアルゴリズムで、心房細動や頻繁な心拍数の変化を伴うような場合にも即座に追従し、不整脈の患者に対しても自動タイミングモードのままで最大のポンピングを続けることができる。
| ・ | 収縮時期最適化(IntelliSync Software)
収縮タイミングを自動的に調整する機能を備えている。心室性期外収縮発生時の自拍の遅延を予測して最適なタイミングで収縮させることにより、IABの重要な効果である後負荷の軽減を最大限に発揮させる事ができる。拡張時期同様にポンピング中の血圧波形を解析してタイミングの微調整も行う。
| ・ | 心臓のアシストを最大限行うための自己同期チェック機能
ポンピングのタイミングが患者の心拍に対して最適かどうかを定期的に自己チェックし、補正することができる。
| ・ | 高心拍数の場合も高い効果のアシスト
セーフティーディスク方式を採用しているため、バルーンを駆動するヘリウムガス回路のデッドボリュームが小さく、また、スクロールコンプレッサーを採用することにより、従来のものと比べ駆動に必要なエネルギーが少なく、必要に応じてモーターの速度が制御されるので高心拍数に追従が可能。静音性にも優れる。
| ・ | 自動ペーサースパイク除去
複数のリードで同時にペーシングスパイクを検出・解析する新アルゴリズムを採用、自動ペーサースパイク除去回路により、ほとんどのペースメーカーの使用下でも至適なアシスト・タイミングが得られる。また、手動でペーシングスパイク感度を調整する機能も有する。
| ・ | 電気メス雑音抑制(ＥＳＩＳ)
ノイズを検出すると自動的に作動する電気メス雑音抑制(ESIS)回路が内蔵されており、電気メス雑音による障害を最小限にとどめることができ、ポンプが動脈圧トリガーに切り替わる前に長く心電図トリガーの状態をキープすることができる。
| ・ | トリガー源は５種
以下のうち心電図（３誘導）、動脈圧、外部入力のいずれか最適な信号を自動的に選択してトリガーを行うことができる。
<ＥＣＧ>フローティング・スレッシュホールド方式で感度を自動調整、Ｒ波の大小に関わらず安定トリガーが得られる。
<ペーサーＶ/Ａ-Ｖ>これら２種のペーシングモードを自動認識し、心室またはＡ-Ｖシーケンシャルのペーサースパイクでトリガーできる。
<ペーサーＡ>心房ペーシングの際に問題となるペーシングスパイクの尾部を適切に除去し、Ｒ波で確実にトリガーできる。
<動脈圧>患者の圧波高に応じて７～３０mmHgの間でトリガーレベルを自動的に調整する他、手動でも変更できる
| ・ | <内部トリガー>４０～１２０bpmでレートを５bpm単位で変更できる内部トリガーを備えている。このモードの時も常に心電図をモニターしており、Ｒ波を検出するとアラームを発生させＲ波に同期しバルーンを収縮させて自拍とぶつかり合う危険を防止している。
電源
| ・ | 抜差し交換可能バッテリー（２個）を装着することにより、3時間の動作が可能。ＡＣプラグから電源を取ることができる。（公称180VA、最高420VA）
プリンター内蔵
| ・ | ２チャンネルのプリンターを内蔵しており、心電図、動脈圧バルーン内圧のうち１つないし２つの波形を文字情報とともに記録できる。また、８時間の心拍数、血圧のトレンドも記録可能。各種カスタマイズ設定により、定期的な出力やアラーム発生時の出力が可能。
ドップラー付属
| ・ | 10MHzのドップラー血流検出器が付属しており、バルーン使用時に問題となりやすい下肢の虚血を迅速に発見でき、対処できる。
水分除去機能
| ・ | Nafion技術を採用。水蒸気はヘリウムがNafionチューブを通るときにNafionで吸収されて排出される。水蒸気は各拡張/収縮サイクルでシステムから連続的に除去される