## 表紙
超音波画像診断装置
仕様書
令和７年度
岩手県立磐井病院

## 仕様書
仕 様 書
１ | 調達物品及び構成内訳
| 超音波画像診断装置 | 1 | 式
２ | 技術的要件
(1) | 本件調達物品に係る性能、機能及び技術等の要求要件は別紙のとおりである。
(2) | 入札機器の性能等が技術的要求要件を満たしているか否かの判断は、医療局業務支援課において入札機器に係る技術仕様書その他の入札説明書で求める提出資料の内容を審査して行う。
３ | その他
(1) | 入札機器は、入札時点で製品化されていること。
(2) | 入札機器のうち、医療機器に関しては、納入時点で「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に定められる製造の承認を得ている物品であること。
(3) | リモート保守を利用する場合は、事前に病院の指示を受け医療局医事企画課へ必要な申請をすること。

## 仕様書
仕様書
調達物品名および数量
超音波画像診断装置 1 式
（構成・内訳）
超音波診断装置本体 １台
セクタプローブ １本
高周波セクタプローブ １本
３Ｄセクタプローブ １本
リニアプローブ １本
コンベックスプローブ １本
３Ｄ経食道プローブ １本
白黒デジタルビデオプリンタ １台
1 |  |  |  |  | 超音波診断装置本体
1 | - | 1 |  |  | 装置本体の概要に関して以下の仕様を満たすこと。
1 | - | 1 | - | 1 | 奥行き844mm、幅564mm以下である。
1 | - | 1 | - | 2 | 本体重量は120kgである。
1 | - | 1 | - | 3 | 観察用モニターは22インチ以上である。
1 | - | 1 | - | 4 | タッチパネルサイズは12インチ以上である。
1 | - | 1 | - | 5 | 消費電力は700VAである
1 | - | 1 | - | 6 | 超音波RAWデータ構造のフルデジタルシステムである。
1 | - | 1 | - | 7 | ソフトウェアビームフォーミング技術を採用している。
1 | - | 1 | - | 8 | 同一の検査内、あるいは前回以前の検査の保存済み画像を表示しながらスキャンできる。
1 | - | 1 |  | 9 | データベースは本体に保存したまま画像だけを外部メディアに移動でき、メディアが挿入（または接続）されている状態で患者を選択するとインストール不要で検査を表示できる。
1 | - | 1 |  | 10 | DICOM3.0に準拠した出力で、Verify、Print、Store、MPPS、SR、Worklist、Query、Retrieve、Storageが可能である。
1 | - | 2 |  |  | (2D）Bモードに関して以下の仕様を満たすこと。
1 | - | 2 | - | 1 | ゲイン・コンプレスはリアルタイム画像及び保存再生画像で変更調整可能である。
1 | - | 2 | - | 2 | リアルタイムにコントラスト、TGC、グレースケールを調整し、Bモード画像を最適化できる。
1 | - | 2 | - | 3 | セクタ頂点が台形になり近視野の画像表示範囲を拡大できる。
1 | - | 3 |  |  | Mモードに関しては以下の仕様を満たすこと。
1 | - | 3 | - | 1 | 表示フォーマットは上下、左右及び全画面Mモードが選択可能でリアルタイム及び保存画像からも変更可能である。
1 | - | 3 | - | 2 | 任意方向でのMモード作成がリアルタイム及び保存画像からも可能である。
1 | - | 3 | - | 3 | 掃引速度切り替えが8段階で可能である。
1 | - | 4 |  |  | カラー/パワードプラモード/ストレインエラストグラフィーに関して以下の仕様を満たすこと。
1 | - | 4 | - | 1 | ライブ・保存されたカラー・カラーMモード画像のレビューにおいてカラーゲイン、ティッシュプライオリティ等の再調整が可能である。
1 | - | 4 | - | 2 | 同時相の白黒2Dとカラー2Dの同時表示はリアルタイム及び保存再生画像で可能である。
1 | - | 5 |  |  | パルス/連続波ドプラモードに関して以下の仕様を満たすこと。
1 | - | 5 | - | 1 | 表示フォーマットは上下、左右及び全画面波形が選択可能でリアルタイム及び保存画像からも変更可能である。
1 | - | 5 | - | 2 | リアルタイムドプラ波形及び保存された画像のレビューにおいてゲイン、リジェクト、コンプレス、ベースライン、角度補正などの再調整が可能である。
1 | - | 6 |  |  | 連続波ドプラモード機能に関して以下の仕様を満たすこと。
1 | - | 6 | - | 1 | 4Dプローブも連続波ドプラに対応している。
1 | - | 7 |  |  | 3D/4Dモードに関して以下の仕様を満たすこと。
1 | - | 7 | - | 1 | シングルビート4Dおよびマルチビート4D機能を有する。
1 | - | 7 | - | 2 | 参照2D画面上で2回クリックすることにより、任意に視線と厚みを指定しボリュームデータをクロッピングに対応している。
1 | - | 7 | - | 3 | ボリュームデータ上に色分けしたラインを表示し、参照2D画面がどこをスライス表示しているかを示すことができる。
1 | - | 7 | - | 4 | ボリュームレンダリングで仮想光源を用いることで画像上に陰影を表現し、更なる立体的な画像表現が可能である。
1 | - | 7 | - | 5 | 3D画像の奥行を強調表示することにより、従来よりも構造物をよりビジュアルに画像表示することができる。また光源を移動させることにより陰影を移動させることが可能である。
1 | - | 7 | - | 6 | 4Dカラー表示を2Dモニタ上で分かりやすくするため、​画像に影と鏡面反射技術を使用​し血流情報を立体的に表示可能である。
1 | - | 7 | - | 7 | ボリュームデータからワンボタンで:あらかじめ設定された複数の4DViewsを描出できる。
1 | - | 7 | - | 8 | ボリュームデータにボリュームデータ上にマークやコメントをセットできボリュームデータの回転に追従させることができる。
1 | - | 7 | - | 9 | ボリュームデータから左心室容積・駆出率を自動計測できる。
1 | - | 7 | - | 10 | 同時2断面、同時3断面表示が可能である。
1 | - | 8 |  |  | 計測に関して以下の仕様を満たすこと。
1 | - | 8 | - | 1 | ドプラモードにおいて、心臓の血液の流速、圧較差、時間速度積分値、心筋の移動速度などを自動計測できる。
1 | - | 8 | - | 2 | ドプラ波形計測において‘measure’を押すだけでその波形の計測項目部位が自動で選択される機能を有する。
1 | - | 8 | - | 3 | スペックルトラッキング法を用いてMOD法で左心室駆出率を自動計測できる。
1 | - | 8 | - | 4 | 2DモードにおいてPLAX画像から自動で中隔厚、左心室内腔、左心室後壁厚を測定し容量、駆出率を算出できる
2 |  |  |  |  | プローブ
2 | - | 1 |  |  | 心臓用3次元電子セクタは以下を満たすこと。
2 | - | 1 | - | 1 | 周波数帯域は、1 - 6 MHzである。
2 | - | 1 | - | 2 | 視野角は90°である。
2 | - | 1 | - | 3 | ティッシュハーモニックイメージング対応である。
2 | - | 2 |  |  | 心臓用電子セクタは以下を満たすこと。
2 | - | 2 | - | 1 | 周波数帯域は、1 - 5 MHzである。
2 | - | 2 | - | 2 | 視野角は120°である。
2 | - | 2 | - | 3 | マトリクスアレイ方式である。
2 | - | 2 | - | 4 | シングルクリスタル方式である。
2 | - | 2 | - | 5 | ティッシュハーモニックイメージング対応である。
2 | - | 3 |  |  | 高周波心臓用電子セクタは以下を満たすこと。
2 | - | 3 | - | 1 | 周波数帯域は、2 - 8 MHzである。
2 | - | 3 | - | 2 | 視野角は115°である。
2 | - | 3 | - | 3 | ティッシュハーモニックイメージング対応である。
2 | - | 4 |  |  | 血管用リニアは以下を満たすこと。
2 | - | 4 | - | 1 | 周波数帯域は、2 - 10 MHz である。
2 | - | 4 | - | 2 | 視野幅45mmである。
2 | - | 4 | - | 3 | ティッシュハーモニックイメージング対応である。
2 | - | 5 |  |  | 腹部用電子コンベックスは以下を満たすこと。
2 | - | 5 | - | 1 | 周波数帯域は、1 - 6 MHzである。
2 | - | 5 | - | 2 | 視野角は70°である。
2 | - | 5 | - | 3 | ティッシュハーモニックイメージング対応である。
2 | - | 6 |  |  | 3次元経食道プローブは以下を満たすこと。
2 | - | 6 | - | 1 | 周波数帯域は、3 - 8 MHzである。
2 | - | 6 | - | 2 | 視野角は90°である。
2 | - | 6 | - | 3 | ティッシュハーモニックイメージング対応である。
3 |  |  |  |  | 記録機器
3 | - | 1 |  |  | 白黒プリンターの仕様は以下を満たすこと。
3 | - | 1 | - | 1 | 印刷方式は感熱記録方式である。
3 | - | 1 | - | 2 | 階調は256階調以上である。
3 | - | 1 | - | 3 | 本体パネルから操作可能である。