## 表紙
超音波画像診断装置
仕様書
令和７年度
岩手県立胆沢病院

## 仕様書
仕 様 書
１ | 調達物品及び構成内訳
| 超音波画像診断装置 | 1 | 式
２ | 技術的要件
(1) | 本件調達物品に係る性能、機能及び技術等の要求要件は別紙のとおりである。
(2) | 入札機器の性能等が技術的要求要件を満たしているか否かの判断は、医療局業務支援課において入札機器に係る技術仕様書その他の入札説明書で求める提出資料の内容を審査して行う。
３ | その他
(1) | 入札機器は、入札時点で製品化されていること。
(2) | 入札機器のうち、医療機器に関しては、納入時点で「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に定められる製造の承認を得ている物品であること。
(3) | リモート保守を利用する場合は、事前に病院の指示を受け医療局医事企画課へ必要な申請をすること。

## LOGIQ P10p Rev4.5
LOGIQ P10p 仕様リスト
1. | 超音波診断装置本体
| 1 | - | 1 |  |  | 装置本体の概要に関し、以下の特徴を持つ。
| 1 | - | 1 | - | 1 | フット幅495mm、奥行き685mm、高さ1345-1595mm以下である。
| 1 | - | 1 | - | 2 | 重量は記録機器を含まず約67kg以下である。
| 1 | - | 1 | - | 3 | 最大電圧は周辺機器を含んでも500VA以下である。
| 1 | - | 1 | - | 4 | 走査は電子セクタ、電子コンベックス、電子リニア、電子マイクロコンベックス走査方式に対応している。
| 1 | - | 1 | - | 5 | 4本のプローブを同時接続でき、操作パネルから電子的に切り替えが可能である。
| 1 | - | 1 | - | 6 | スイーブルロック機能を持つダブルホイールに対応している。
| 1 | - | 1 | - | 7 | 本体内蔵型のゲルウォーマーを採用している。
| 1 | - | 1 | - | 8 | エアフィルターは装置の前面に位置しており、取り外し可能で、簡単に日常の清掃を行うことが可能である。
| 1 | - | 1 | - | 9 | 装置の移動に便利なフロントハンドルに加え、リアハンドルを搭載している。
| 1 | - | 1 | - | 10 | ケーブルの破損や汚れを防ぐため、装置ホイール付近にサイドトレイを搭載している。
| 1 | - | 1 | - | 11 | 操作パネルは、水平方向に左右30度ずつ回転、また上下にも昇降し、最も低い位置が810mmである。
| 1 | - | 1 | - | 12 | TGCはデジタル方式を採用しており、検査カテゴリーごとに3種類のTGCラインを保存することが可能である。またTGCは8段階の設定が可能である。
| 1 | - | 1 | - | 13 | 操作パネル上には36個のハードキーが配置され、ボタンの数が極めて少なくシンプルな設計である。
| 1 | - | 1 | - | 14 | 観察用モニターは23.8インチ以上でかつ高精細LCDワイドモニターを採用している。
| 1 | - | 1 | - | 15 | モニターアームはフレキシブルにモニターを上下、回転させることが可能である。
| 1 | - | 1 | - | 16 | 観察用モニターは解像度1920×1080のワイドモニターであり、250mm以上の水平移動、150mm以上の垂直移動、90度以上の回転が可能である。
| 1 | - | 1 | - | 17 | タッチパネルサイズは10.4インチ以上である。
| 1 | - | 1 | - | 18 | 頻繁に使用する操作は、タッチパネル上で、タッチ、スワイプ、ピンチなどによる操作が可能である。
| 1 | - | 1 | - | 19 | 外部出力として、USBポート、コンポジットコネクタ、HDMI、Sビデオコネクタ、すべてに対応している。
| 1 | - | 1 | - | 20 | イメージプリセットは、ユーザーによるプリセットの作成、編集、更新また同機種間におけるエクスポート/インポートも可能であり、プリセット名の変更や削除にも対応している。
| 1 | - | 1 | - | 21 | ワンボタンで撮影中、撮影後もＵＳＢメモリやネットワークストレージなどの画像メディアに簡単に画像を保存・転送することが可能である。
| 1 | - | 1 | - | 22 | MWM経由で検査オーダーの情報を取得した際、Exam descriptionと超音波の画像設定を紐づけて検査を開始することが可能である。プローブ、プリセット、スキャンアシスタントも同時に設定可能である。
| 1 | - | 1 | - | 23 | スキャン終了後、患者を更新する際、ワンボタンで患者情報入力状態にすることが可能である。
| 1 | - | 1 | - | 24 | メニューボタンや患者登録ページ、警告メッセージは日本語対応していること。
| 1 | - | 1 | - | 25 | ユーザーによる任意のコメント、ボディパターン設定が可能である。
| 1 | - | 1 | - | 26 | ユーザーが頻繁に使用するプリセットのみを一つのカテゴリ内にまとめて表示することができる機能。
| 1 | - | 1 | - | 27 | シネは776MB以上保存可能であり、シネレビュー時のシネシーケンスの選択、シネ再生スピードの変更が可能である。
| 1 | - | 1 | - | 28 | 装置本体上で動画像における製品取扱いを閲覧可能なMy trainerを搭載している。
| 1 | - | 1 | - | 29 | DICOM3.0に準拠しており、Verify / Print / Store / MPPS / Public SR Template/Modality Worklist / Query / Retrieve / Storage Commitment /XML / Insiteに対応している。
| 1 | - | 1 | - | 30 | Wireless LANにてネットワーク接続が可能である。
| 1 | - | 1 | - | 31 | DICOMによる画像の転送は、画像の圧縮/非圧縮/シングルフレーム/マルチフレーム/Raw dataなどが選択可能である。
| 1 | - | 1 | - | 32 | 検査日が異なる動画像も最大4画面にて同時表示可能である。
| 1 | - | 1 | - | 33 | 過去/現在の画像を同時に2画面表示し、画像比較が可能である。
| 1 | - | 1 | - | 34 | 保存した動画像を呼び出し、再度、任意時間分を再保存することか可能である。
| 1 | - | 1 | - | 35 | リアルタイム画像はもちろんフリーズされた画像また保存されたBモード画像を呼び出し、ゲイン、グレーマップ、TGC、フレームアベレージ、ダイナミックレンジ、スペックルノイズ低減機能（SRI-HD）の再調整、ズーム、計測、Mモード/アナトミカルMモードの構築などが可能である。
| 1 | - | 1 | - | 36 | リアルタイム画像はもちろんフリーズされた画像また保存されたカラードプラモード画像を呼び出し、カラーゲイン、カラーマップ、透明度マップ、 フレームアベレージ、カラー表示閾値、ベースライン、表示反転、などの再調整が可能である。
| 1 | - | 1 | - | 37 | リアルタイム画像はもちろんフリーズされた画像また保存されたパルスドプラ/連続波ドプラ画像を呼び出し、ゲイン、マップ、ベースライン、スイープ速度、リジェクション、コンプレッション（ダイナミックレンジ類似）、角度補正などの調整が可能である。
| 1 | - | 1 | - | 38 | デジタルビームフォーマーを搭載し、連続ダイナミック受信フォーカスを採用している。
| 1 | - | 1 | - | 39 | 視野深度は最大48cmである。
| 1 | - | 1 | - | 40 | 使用する頻度の高い計測項目、コメント、ボディパターンなどをタッチパネル上の1画面内にカスタマイズすることで、操作を簡便にするMy page機能を持つ。
| 1 | - | 1 | - | 41 | 心電図の表示が可能である。
| 1 | - | 1 | - | 42 | 連続波ドプラモードに対応している。
| 1 | - | 1 | - | 43 | 心室壁や弁輪部など心臓の組織の速度をドプラ法 を用いて計測する機能を持ち、撮像後もBモードだけでの表示が可能で、グラフ表示にて関心領域の情報が得られる定量解析があり、心筋追従機能も装備している。
| 2 |  |  |  |  | プローブ
| 2 | - | 1 |  |  | 腹部用コンベックスは以下を満たす。
| 2 | - | 1 | - | 1 | 周波数帯域は1.0～6.0MHz以上である。
| 2 | - | 1 | - | 2 | 視野角は、70度以上である
| 2 | - | 2 |  |  | 血管、表在、小児、新生児、整形用リニアは以下を満たす。
| 2 | - | 2 | - | 1 | 周波数帯域は3.0～12.0MHz以上である
| 2 | - | 2 | - | 2 | 視野幅は38mm以上である
| 2 | - | 3 |  |  | 成人心臓用セクタは以下を満たす。
| 2 | - | 3 | - | 1 | 周波数帯域は1.0～5.0MHz以上である。
| 2 | - | 3 | - | 2 | 視野角は120度以上である。
| 3 |  |  |  |  | 記録機器
| 3 | - | 1 |  |  | 白黒プリンターの仕様は以下を満たす。
| 3 | - | 1 | - | 1 | 印刷方式は感熱記録方式である。
| 3 | - | 1 | - | 2 | 階調は256階調以上である。
| 3 | - | 1 | - | 3 | 本体パネルから操作可能である。