## 表紙
高圧蒸気滅菌装置
仕様書
令和７年度
岩手県立久慈病院

## 仕様書
仕 様 書
１ | 調達物品及び構成内訳
| 高圧蒸気滅菌装置 | 1 | 式
２ | 技術的要件
(1) | 本件調達物品に係る性能、機能及び技術等の要求要件は別紙のとおりである。
(2) | 入札機器の性能等が技術的要求要件を満たしているか否かの判断は、医療局業務支援課において入札機器に係る技術仕様書その他の入札説明書で求める提出資料の内容を審査して行う。
３ | その他
(1) | 入札機器は、入札時点で製品化されていること。
(2) | 入札機器のうち、医療機器に関しては、納入時点で「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に定められる製造の承認を得ている物品であること。
(3) | リモート保守を利用する場合は、事前に病院の指示を受け医療局医事企画課へ必要な申請をすること。

## 最終案（久慈病院）
（性能・機能に関する要件）
1. | 滅菌装置等は、以下の要件を満たすこと｡
1-1 | 缶体は、厚生労働省の定める「ボイラー及び圧力容器安全規則」の第一種圧力容器構造規格に適合すること。
1-2 | 国内薬事認証を取得している機種であること。
1-3 | 缶体は、角型ジャケット式、全溶接構造であること。
1-4 | 内缶板厚は安全を考慮し8mm以上であること。
1-5 | 内缶胴板の材質はステンレス特有の応力腐食割れや外缶との異種金属溶接を無くす為、ステンレス (SUS304Ｌ) もしく はステンレスクラッド (SUS304+SS400)を用いること。
1-6 | 内缶・外缶最高使用圧力は、安全面を考慮し、0,25MPa以上であること。
1-7 | 内缶の寸法は、幅660mm×奥行1,200mm×高さ1,450mm以上であること。
1-8 | 内缶内有効容積は1.14㎡以上であること。
1-9 | 缶体の扉の開閉は、作業者の業務効率・安全を重視したスウィングドアまたは横スライディングドア、もしくはスライドシャッター式であり全自動開閉方式であること。
1-10 | 本体はコンプレッサーを装備し装置全体としてエアの確認、異常監視を行なえること。また出力は0.2KW以上であること。←「内臓」を「装備」に変更願います。
1-11 | 扉の全閉位置の監視に用いるセンサやリミットスイッチは、公的な規格(IECまたはUL)に適合した安全性の高いものとし、2個以上装備すること。
1-12 | 扉は両扉式であり、滅菌が完了しないとクリーン側ドアを開けることができないインターロック機能があること。
1-13 | 扉の開閉は1度の開閉操作を装置が認識し、その後自動で行われる機能を有すること。または、扉締め付け後、始動ボタンを押して運転開始とすること。開始また動作のキャンセルが容易 に行える機能を有すること。
1-14 | 操作側ディスプレイに現在選択中の運転モードに関する設定値・測定値・ドア状態を表示できるスワイプ画面またはカラー液晶パネル（ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ）を有すこと。
1-15 | シャッター式扉は、内缶内で作業を行う際の安全確保として、装置が稼働しないようセーフティスイッチを装置前面に有すること。
1-16 | 制御方式は、液晶ディスプレイ一体式のマイクロコンピュータ内蔵コントローラであること。
1-17 | 無菌空気フィルターは、0.3m以下で濾過効率99.97%(JIS規格)以上を保証すること。使用フィルターは99.999%の 性能を有すること。
1-18 | 暖機運転プログラム機能を有すること。
1-19 | ISO11140に準拠したボウィ・ディック・テスト(DB)が可能な専用プログラムが装備されていること。
1-20 | 多用な滅菌物に対応するための滅菌プログラムを5種類以上有し、設定値の変更やプログラムの名称変更が可能であ ること。
1-21 | バリデーション管理に対応するため、温度センサを挿入できる25A以上のノズルまたはソケットを備えていること。
1-22 | 缶体内への空気の漏れが確認できるリークテストプログラムを有すること。
1-23 | 滅菌補償回路は、D値演算管理、F値演算管理、設定温度のタイマ積算停止、タイマ積算リセット、または①Ｄ値制御、②F値制御、➂滅菌温度帯域による温度制御（温度低下時のタイマーリセット、温度低下から復旧しない場合、設定温度を超過した場合の異常報知の機能を有すること。
1-24 | 滅菌温度設定は、115℃～135℃が可能であり、細かい温度調整を目的とした比例制御弁または電磁弁によるON・OFF制御にて蒸気流量を調整し制御温 度を維持できる制御であること。
1-25 | 真空ポンプは、高温・高湿の流体を連続して吸引しても十分耐えられる水封式二段式エルモ式であること。
1-26 | 真空ポンプは重要機能部品であることから、オートクレーブメーカーにて、専用開発されているものであること。
1-27 | 運転予約タイマー機能として、設定時間(年・月・日・時・分)に装置を運転を開始する時間予約機能を有する。
1-28 | 滅菌記録データを取り出すことのできるUSBポートが内蔵されていること。
1-29 | 各部作動弁の作動状況が液晶ディスプレイ(画面表示) 上に表示できること。
1-30 | 多種類の被滅菌物の乾燥に対応する為、乾燥方式は、乾燥能力に優れた混合乾燥方式であること。必要に応じて真 空連続乾燥、空気対流乾燥(真空パルス乾燥)の2種類の乾燥方式を自由に組み合わせ可能なこと。
1-31 | 装置の稼働状況が確認可能なLEDカラーディスプレイランプを本体に有し、「待機中・運転中・完了・お知らせ・異常中」 が確認可能であること。
1-32 | 緊急対応用として正面パネル上に緊急停止ボタンを有していること。
1-33 | 各工程のモニター表示(外缶温度・内缶温度・内缶圧力)機能及び記録計(内缶温度・内缶圧力・運転開始時刻・運転終了時刻）による記録機能を有すること。
1-34 | 装置作動中及び完了時において温度・圧力傾向データをグラフで表示できること。
1-35 | 液晶ディスプレイのスクリーンセーバーとして、運転完了までの残時間をカウントダウン方式にて表示できること。
1-36 | 過去100回分以上の運転履歴、過去６０回分の異常履歴が表示できること。
1-37 | 装置の操作・運転状況・異常発生内容等は、操作側に5.7インチ以上のカラー液晶タッチパネルディスプレイにより容易に操作・ 内容確認等が可能であること。
1-38 | 滅菌プログラムは設定に適した名称を、漢字、カナ、英数字にて登録が可能であること。
1-39 | 装置機械室内での漏水に備え、漏水センサーで水漏れを検知し、給水を遮断する付属品を取り付けること。
1-40 | 滅菌物収納カートはフロアカート方式とし、滅菌物をフロアカートにのせて缶内へ収納可能であること。
1-41 | ワゴンの材質はSUS304相当であり熱に耐えゆる材質であること。
1-42 | ワゴンの最下段は乾燥促進を目的としたアルミ板仕様、または棚板はステンレス鋼棒（ＳＵＳ３０４）製格子状であること。
2 | 保守体制・障害支援体制等は、以下の要件を満たすこと。
2-1 | 納入検査確認後1年間は、通常の使用により故障した場合の無償修理に応じること。
2-2 | メーカーによるメンテナンス体制が整備されており、故障発生時に迅速な対応ができること。
2-3 | 休日夜間の修理にも対応できるよう、24時間365日有人対応または休日夜間の留守番電話対応が可能なオンラインセンターがあること。
2-4 | 蒸気や給水水質の分析が行える、ISO/IEC17025に準拠した試験所として認定された社内分析機関を保有していること。または外部機関への依頼分析対応が可能であること。
3 | 搬入、据付に関しては、以下の要件を満たすこと。
3-1 | 本院が指定した納入場所に設置ができること。
3-2 | 指定した納入場所において、本装置が有効に稼働するための据付、調整、運転作業を行うこと。
3-3 | 担当者に対する導入時教育訓練及び、調整および試運転は本院が指定する日時・場所で行うこと。
3-4 | 操作マニュアルは日本語版を提供すること。
3-1 | 以下の参考型番と同等以上の性能を有するものとすること｡
ｻｸﾗ精機社 ： VSSR-G12WNR
三浦工業社 ： RX-32FNW