## 表紙
全自動化学発光免疫測定装置
仕様書
令和７年度
岩手県立釜石病院

## 仕様書
仕 様 書
１ | 調達物品及び構成内訳
| 全自動化学発光免疫測定装置 | 1 | 式
２ | 技術的要件
(1) | 本件調達物品に係る性能、機能及び技術等の要求要件は別紙のとおりである。
(2) | 入札機器の性能等が技術的要求要件を満たしているか否かの判断は、医療局業務支援課において入札機器に係る技術仕様書その他の入札説明書で求める提出資料の内容を審査して行う。
３ | その他
(1) | 入札機器は、入札時点で製品化されていること。
(2) | 入札機器のうち、医療機器に関しては、納入時点で「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に定められる製造の承認を得ている物品であること。
(3) | リモート保守を利用する場合は、事前に病院の指示を受け医療局医事企画課へ必要な申請をすること。

## 仕様 (4)
仕様書
● 免疫自動分析装置において以下の機能を実現できること。
|  | 1 | 検体処理能力は１台につき、最大200テスト／時以上であること。
|  | 2 | 同時試薬搭載数は１台につき47項目以上であること。
|  | 3 | 測定原理は化学発光免疫測定法（CLIA法）であること。
|  | 4 | 優先検体ポジションを有すること。
|  | 5 | 再検機能を有し、自動再検、手動再検可能であること。
|  | 6 | サンプルプローブには詰まり検知機能を有し、吸引時の異常を自動検出できること。
|  | 7 | 試薬サンプリング、検体サンプリングはディスポーザブルチップを必要としないプローブ方式であること。
|  | 8 | 試薬サンプリング、検体サンプリングのキャリーオーバーが0.2ppm以下であること。
|  | 9 | 検体量として2～200μL（1μLステップ）での分注が可能であること。
|  | 10 | 採血管に貼られたバーコードラベルを読み取る機能を有すること。
|  | 11 | 検体はラック仕様で測定ラインに搬入できること。
|  | 12 | 検体・試薬・共通試薬・反応セル・液体／固体廃棄物が測定を中断することなく、すべての供給／交換／廃棄可能であること。
|  | 13 | 共通試薬のボトルキャップが、人為的な架設ミスを未然に防ぐ設計がなされていること。
|  | 14 | 緩衝液は機器内部で自動濃度調整及び供給がなされること。
|  | 15 | 試薬ポジションは保冷機能を有すること。
|  | 16 | キャリブレータはボトルのままラックへ直接架設し、そのままキャリブレーションを実施できる機能であること。
|  | 17 | キャリブレータ及びコントロールは使用前の事前調整を必要としないこと。
|  | 18 | マルチコントロールを用いた他施設との結果を比較可能なサービスが提供できること。
|  | 19 | 警告灯と音でエラー発生等を知らせる機能を有すること。
|  | 20 | 事前検知アラートにより、機器の不具合、故障などに未然に防止できる機能を有すること。
|  | 21 | 装置及び搬送機構においては、強力な磁場を有さず、ペースメーカー装着者の接近及び操作に影響を及ぼさないこと。
● 無停電電源装置について以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 停電時、安全に装置を立ち下げることができる無停電電源装置を準備すること。
● 検査システムとオンライン接続費については以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 既設の臨床検査システムにオンライン接続して検査依頼、検査結果の連携ができること。
|  | 2 | 既設の臨床検査システムを介して診療情報共有システムへ検査結果が送信されること。
|  | 3 | 既設の臨床検査システムにオンライン接続し、リアルタイムに精度管理ができること。
● 電源、給排水工事費については以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 装置を設置するにあたって発生する電源工事と排水工事費用を含むこと。
|  | 2 | 但し、施設の構造を変えるような工事が発生する場合は別途協議の上、適切に対応すること。
● 本装置の立ち上げに係る諸費用については以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 新設及び既設の全自動化学発光免疫測定装置の並行ランニング設置費用（暫定レイアウト変更費用含む）
|  | 2 | 既設装置の洗浄、解体、撤去費用
|  | 3 | 本装置設置に係るネットワーク工事費用
● 保守・支援体制について以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 岩手県または近隣にメンテナンス拠点があること。
|  | 2 | オンラインによるリモート保守サポート体制の構築が可能であること。
● 装置の台数について以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 同機種の装置を２台設置（体制）とすること。（平時から２台体制であること）