## 表紙
器具除染用洗浄器
仕様書
令和７年度
岩手県立遠野病院

## 仕様書
仕 様 書
１ | 調達物品及び構成内訳
| 器具除染用洗浄器（遠野病院） | 1 | 式
２ | 技術的要件
(1) | 本件調達物品に係る性能、機能及び技術等の要求要件は別紙のとおりである。
(2) | 入札機器の性能等が技術的要求要件を満たしているか否かの判断は、医療局業務支援課において入札機器に係る技術仕様書その他の入札説明書で求める提出資料の内容を審査して行う。
３ | その他
(1) | 入札機器は、入札時点で製品化されていること。
(2) | 入札機器のうち、医療機器に関しては、納入時点で「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に定められる製造の承認を得ている物品であること。
(3) | リモート保守を利用する場合は、事前に病院の指示を受け医療局医事企画課へ必要な申請をすること。

## RA-160EN
仕様書
調達物品名および数量
器具除染用洗浄器 1 式
（構成・内訳）
器具除染用洗浄器 １台
洗浄ラック １台
チューブ用アダプタ １個
バスケット ８個
1-1 | 器具除染用洗浄器は，以下の要件を満たしていること。
1-1-1 | 医薬品医療機器法による医療機器製造販売届出品であること。
1-1-2 | 装置の外形寸法は 幅700×奥行860×高さ2,000mm以内であり、既存装置位置へ設置可能であること。
1-1-3 | 扉は片扉仕様とし、開閉方式は手動上下スライド式であり締付方式は手動であること。
1-1-4 | 扉にはガラス窓を有しており、庫内に稼働中の状況が確認できる照明が設けられていること。
1-1-5 | 予備洗浄・シャワー洗浄・高温洗浄・すすぎ・潤滑防錆処理・乾燥の各工程を、設定した内容にて自動で実行することができること。
1-1-6 | 槽内寸法は 幅590×奥行615×高さ630mm以上であること。
1-1-7 | 洗浄槽の材質はSUS316L以上であり、壁面仕上げは♯400相当であること。
1-1-8 | 1,000L/分のシャワーポンプを搭載し、インバーター制御により流速を間接的に切り替えながら、大流量シャワー洗浄を行うことができること。
1-1-9 | シャワー水量と保有水量を減らすことで電力・給水と洗浄剤を節約することができる省エネモードが選択可能であること。
1-1-10 | 操作性や視野性に優れる液晶タッチパネルを搭載していること。
1-1-11 | 操作性を向上させるため、運転プログラムの変更、ドア開閉、スタート、ストップの操作は全てタッチパネル上で行えること。
1-1-12 | 液晶タッチパネルは5.7インチ以上あり、洗浄コース名・工程名・お知らせ事項・ドア状態・残時間を常用漢字・ひらがな・カタカナ・英数字にて表示可能であること。
1-1-13 | ユーザーにて変更・登録できるプログラムを17種類以上有し、ユーザーに合わせてコース名称の変更が可能であること。
1-1-14 | 機器が正常に稼働するか確認できるプログラムを有していること。
1-1-15 | 電気ヒータを使用せず消費電力を2.85kWに抑えながら、簡易洗浄を行うことのできる災害時緊急対応 コースを備えていること。
1-1-16 | 工程状況（待機中・運転中・運転完了・お知らせ・異常発生中）を遠目からでも確認ができるカラーディスプレイランプを有すること。
1-1-17 | 運転完了までの予想時間を確認できる残時間表示が可能であること。
1-1-18 | 熱水消毒を評価するためのAo値を演算する機能を有していること。
1-1-19 | 過去の運転データ（時刻・温度・Ao値等）を100件以上記録し、タッチパネル上で確認できること。
1-1-20 | ユーティリティ、運転機能等を自動監視し、警報及びお知らせアラームをタッチパネル上に発報することが可能であること。
1-1-21 | 洗浄記録データをUSBにて外部メディアへ保存できる機能を装備していること。
1-1-22 | 多様の洗浄物に対応するため95℃までの温度設定が可能であること。また1℃刻みで温度設定が可能であること。
1-1-23 | 乾燥時のHEPAフィルタでろ過した外気を、乾燥ヒータで設定温度に加熱し、槽内へ送風することが可能であること。
1-1-24 | 運転完了後、間接的に乾燥ファンが稼働し、HEPAフィルタでろ過した外気を洗浄槽へ送風することで、洗浄物の結露を防ぐドライキープ機能を有すること。
1-1-25 | 乾燥工程は120℃以上の設定が可能であり、乾燥ファンの最大風量は5.9㎥/min以上であること。
1-1-26 | 乾燥時に装置からの湯気の排出を抑えるための凝縮器を取り付けること。
1-1-27 | 長期間使用されない機能がある場合故障を予防するために行う自動診断機能を有し、液晶画面に表示される機能があること。
1-1-28 | 緊急時に装置の電源が強制的に遮断される非常停止スイッチを装備していること。
1-1-29 | 装置からの漏水に備え、センサーで水漏れを検知し給水を遮断する漏水検知器を取り付けること。
1-1-30 | 洗浄ラックは5段式とし、多様な洗浄物に対応するため各段の棚板・洗浄アームは取外し使用可能であること。
1-1-31 | 5段ラックは幅520×奥行250×高さ50mmのバスケットを重ねることなく各段に2枚以上積載でき、同バスケットが最大10枚同時に積載可能であること。
1-1-32 | バスケットの材質はSUS304以上であり、幅250×奥行250×高さ50mm φ1.0×５メッシュであること。
1-1-33 | チューブ用アダプタはラックの各段に取り付けることができ、内径φ7～φ30のチューブが10本以上セット可能なこと。また他の洗浄物を同時に積載することが可能であること。