## 表紙
消化器内視鏡ビデオスコープ
仕様書
令和７年度
岩手県立病院
2病院分一式
中央・胆沢

## 仕様書
仕様書
１ | 調達物品及び構成内訳
| 消化器内視鏡ビデオスコープ | 2 | 病院分一式
※内訳は別紙のとおり
２ | 技術的要件
(1) | 本件調達物品に係る性能、機能及び技術等の要求要件は別紙のとおりである。
(2) | 各病院が現在保有している富士ﾌｨﾙﾑ社の内視鏡システム、スコープ及び周辺機器と互換性があること。 現行システム（オリンパス社製）の内視鏡システムに接続可能なこと。
(3) | 入札機器の性能等が技術的要求要件を満たしているか否かの判断は、医療局業務支援課において入札機器にかかる技術仕様書その他の入札説明書で求める提出資料の内容を審査して行う。
３ | その他
(1) | 入札機器は、入札時点で製品化されていること。
(2) | 入札機器のうち、医療機器に関しては、納入時点で薬事法に定められる製造の承認を得ている物品であること。
(3) | リモート保守を利用する場合は、事前に病院の支持を受け医療局医事企画課へ必要な申請をすること。
(4) | 設置調整費等をすべて含むもの。

## 中央
別紙
岩手県立病院 消化器内視鏡ビデオスコープ
岩手県立中央病院
（性能・機能に関する要件）
1 送気送水機能付内視鏡光源装置について以下の要件を満たすこと。
1-1 測光方式を平均測光、ピーク測光、オート測光モードに切替えできる機能を有すること。
1-2 狭帯域光での内視鏡画像観察ができる機能を有すること。
1-3 内視鏡画像のコントラストを調整できる機能を有すること。
1-4 内視鏡画像の模様、輪郭を電気的に強調できる機能を有すること。
1-5 内視鏡画像を色彩強調できる機能を有すること。
1-6 内視鏡画像を色調調整できる機能を有すること。
1-7 内視鏡画像をデジタル静止画像として記録メディアに直接記録できる機能を有すること。
1-8 内視鏡画像のデジタル静止画を転送できるＬＡＮポートを有すること。
1-9 照明は4種以上の高出力LEDを使用していること。
1-10 送気圧を調整できる機能を有すること。
2 上部消化管用細径スコープについて以下の用件を満たすこと。
2-1 内視鏡の挿入部先端部径が8ミリ以下であること。
2-2 内視鏡の鉗子口径が3.2ミリ以上であること。
2-3 副送水口を有していること。
2-4 湾曲角度がUP 210°、DOWN 160°、RIGHT100°、LEFT 100°の4方向に曲がること。
3 観察用モニターについて以下の要件を満たすこと。
3-1 27型以上でLEDバックライト搭載の液晶モニターであること。
3-2 解像度は3840X2160ピクセル以上であること。
3-3 DVI-D、12G-SDI、3G-SDIでの入カが行えること。
4 動画記録装置については以下の要件を満たすこと。
4-1 プロセッサーのスイッチ操作により症例動画がデジタル記録できる機能を有すること。
4-2 内視鏡動画をデジタル動画像として記録メディアに直接記録できる機能を有すること。
5 内視鏡用炭酸ガス装置については以下の要件を満たすこと。
5-1 炭酸ガスの供給はガスボンベと壁配管の両方に対応していること。
5-2 ガス流量の切り替えが可能なこと。
5-3 炭酸ガスの異常圧を検知時に送ガスを中止する機能を有すること。
6 内視鏡用送水装置については以下の要件を満たすこと。
6-1 送水量の調整が出来ること。
6-2 送水先に合わせてチューブの選択ができること。
6-3 取り付け用のチューブがオートクレーブ滅菌に対応していること。
7 内視鏡用カートについては以下の要件を満たすこと。
7-1 絶縁トランスを搭載していること。
7-2 大ききは概ね1485(H)×594 (W)×692（D）であること。
8 画像転送については以下の要件を満たすこと。
8-1 既設の画像ファイリング装置に静止画が転送できること。
(性能・技能以外の要件)
9 搬入・設置等
9-1 当院が指定する場所で搬入・据付、調整を行うこと。
10 保証期間
10ｰ1 納入後は一年間を保証期間として必要な点検を行うこと。
11 障害支援体制
11-1 年間を通じて障害発生等の緊急時の連絡体制が整っていること。
12 その他
12-1 本装置導入後に装置取扱いに関し、当院の担当者に説明を行うこと。

## 胆沢
別紙
岩手県立病院 消化器内視鏡ビデオスコープ
岩手県立胆沢病院
（性能・機能に関する要件）
1 送気送水機能付内視鏡光源装置について以下の要件を満たすこと。
1-1 測光方式を平均測光、ピーク測光、オート測光モードに切替えできる機能を有すること。
1-2 狭帯域光での内視鏡画像観察ができる機能を有すること。
1-3 内視鏡画像のコントラストを調整できる機能を有すること。
1-4 内視鏡画像の模様、輪郭を電気的に強調できる機能を有すること。
1-5 内視鏡画像を色彩強調できる機能を有すること。
1-6 内視鏡画像を色調調整できる機能を有すること。
1-7 内視鏡画像をデジタル静止画像として記録メディアに直接記録できる機能を有すること。
1-8 内視鏡画像のデジタル静止画を転送できるＬＡＮポートを有すること。
1-9 照明は4種以上の高出力LEDを使用していること。
1-10 送気圧を調整できる機能を有すること。
2 上部消化管用拡大スコープについて以下の用件を満たすこと。
2-1 内視鏡の挿入部先端部径が10ミリ以下であること。
2-2 内視鏡の鉗子口径が2.8ミリ以上であること。
2-3 副送水口を有していること。
2-4 湾曲角度がUP 210°、DOWN 160°、RIGHT100°、LEFT 100°の4方向に曲がること。
3 上部消化管用細径スコープについて以下の用件を満たすこと。
3-1 内視鏡の挿入部先端部径が8ミリ以下であること。
3-2 内視鏡の鉗子口径が3.2ミリ以上であること。
3-3 副送水口を有していること。
3-4 湾曲角度がUP 210°、DOWN 160°、RIGHT100°、LEFT 100°の4方向に曲がること。
4 上部消化管用極細径スコープについて以下の要件を満たすこと。
4-1 内視鏡の挿入部先端部径が6ミリ以下であること。
4-2 内視鏡の鉗子口径が2.4ミリ以上であること。
4-3 湾曲角度がUP 210°、DOWN 90°、RIGHT100°、LEFT 100°の4方向に曲がること。
5 観察用対面モニターについて以下の要件を満たすこと。
5-1 32型以上でLEDバックライト搭載の液晶モニターであること。
5-2 解像度は3840X2160ピクセル以上であること。
5-3 DVI-D、12G-SDI、3G-SDIでの入カが行えること。
6 搭載用モニターについては以下の要件を満たすこと。
6-1 24型以上でLEDバックライト搭載の液晶モニターであること。
6-2 解像度は1920X1080ピクセル以上であること。
6-3 DVI-D、SDI、Y/Cでの入カが行えること。
7 内視鏡用炭酸ガス装置については以下の要件を満たすこと。
7-1 炭酸ガスの供給はガスボンベと壁配管の両方に対応していること。
7-2 炭酸ガス流量の切り替えが可能なこと。
7-3 炭酸ガスの異常圧を検知時に送ガスを中止する機能を有すること。
8 内視鏡用送水装置については以下の要件を満たすこと。
8-1 送水量の調整が出来ること。
8-2 送水先に合わせてチューブの選択ができること。
8-3 取り付け用のチューブがオートクレーブ滅菌に対応していること。
9 内視鏡用カートについては以下の要件を満たすこと。
9-1 絶縁トランスを搭載していること。
9-2 大ききは概ね1414 (H)×644 (W)×699（D）であること。
10 画像転送については以下の要件を満たすこと。
10-1 既設の画像ファイリング装置に静止画が転送できること。
(性能・技能以外の要件)
11 搬入・設置等
11-1 当院が指定する場所で搬入・据付、調整を行うこと。
12 保証期間
12-1 納入後は一年間を保証期間として必要な点検を行うこと。
13 障害支援体制
13-1 年間を通じて障害発生等の緊急時の連絡体制が整っていること。
14 その他
14-1 本装置導入後に装置取扱いに関し、当院の担当者に説明を行うこと。