## 表紙
多人数用透析液供給システム
仕様書
令和７年度
岩手県立千厩病院

## 仕様書
仕 様 書
１ | 調達物品及び構成内訳
| 多人数用透析液供給システム | 1 | 式
２ | 技術的要件
(1) | 本件調達物品に係る性能、機能及び技術等の要求要件は別紙のとおりである。
(2) | 入札機器の性能等が技術的要求要件を満たしているか否かの判断は、医療局業務支援課において入札機器に係る技術仕様書その他の入札説明書で求める提出資料の内容を審査して行う。
３ | その他
(1) | 入札機器は、入札時点で製品化されていること。
(2) | 入札機器のうち、医療機器に関しては、納入時点で「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に定められる製造の承認を得ている物品であること。
(3) | リモート保守を利用する場合は、事前に病院の指示を受け医療局医事企画課へ必要な申請をすること。

## 別紙
（別紙）
透析関連装置仕様書 | [6 empty] | 利点 |  | 弱点 |  |  |  |  | 最終更新日：2023年11月28日
[5 empty] | 仕様 | 日機装 |  | 日機装 |  | ニプロ |  | 東レ |  | ＪＭＳ |  | 関連/対抗演題名 | 発表学会
1 |  |  |  |  | 多人数用透析液供給装置は、以下の要件を満たすこと。 | 可否 | DAB-70Si | 可否 | DAB-70NX | 可否 | NCS-W | 可否 | TC-R | 可否 | BC-ピュアラー03
1 | ー | 1 |  |  | 装置外形寸法は、W550×D660×H1,710(mm)以内であること。 | ○ | 標準 W550×D660×H1,710 | ○ | 標準 W550×D650×H1,710 | × | 標準 W550×D700×H1,760 | × | 標準 W540×D700×H1,700 | × | 標準 W600×D640×H1,850
1 | ー | 2 |  |  | 装置重量（標準仕様）は、空時250kg以内であること。 | ○ | 170kg | ○ | 約190kg | × | 約250kg | × | 約250kg | × | 約230kg
1 | ー | 3 |  |  | 透析液の供給能力は15L/min以上対応できること。 | ○ | 35L/min | ○ | 35L/min | ○ | 35L/min | ○ | 35L/min | ○ | 35L/min
1 | ー | 4 |  |  | 透析液の希釈方式は、給水流量計と原液注入ポンプによる連続希釈方式であること。 | ○ |  | ○ |  | × | 給水流量値による流量フィードバックシステム | × | 連続比率混合方式 | × | 重力落下方式＋定量希釈方式
1 | ー | 5 |  |  | タッチ式カラー液晶画面を有し、運転状況の管理や設定値入力の機能を有すること。 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
1 | ー | 6 |  |  | モニタは２種類搭載していること。 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | × |  | ×
1 | ー | 7 |  |  | 透析液希釈方式は、B液から先に希釈混合し、その後にA液を希釈混合する方式であること。 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
1 | ー | 8 |  |  | 透析液濃度とB液濃度を常時監視する機能を有すること。 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
1 | ー | 9 |  |  | 制御システムとは独立したマイコンにより透析液濃度を常時監視する機能を有すること。 | ○ |  | ○ |  | × |  | × |  | ×
1 | ー | 10 |  |  | バックアップユニットによるマイコン基板のバックアップ機能を有すること。 | ○ |  | ○ |  | ○ | スマートバックアップ機構 | × |  | ×
1 | ー | 11 |  |  | 運転データの記録が保存され、容易に閲覧可能なこと。 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
[6 empty] | ○ |  | ○ |  | × |  | × |  | ×
2 |  |  |  |  | 全自動溶解装置は、以下の要件を満たすこと。 | 可否 | DAD-70Si | 可否 | DAD-50NX-HF | 可否 | NPS-AW/BW | 可否 | TP-AHI/BHI-EX | 可否 | PDR-TA/TB502
2 | ー | 1 |  |  | 装置外形寸法（突起物を含まない）は、W1230×D1000×H1760(mm)以内であること。 | ○ | W330×D465×H1,345 | ○ | W300×D445×H1,345 | × | W250×D470×H1,448 | × | W300×D440×H1,400 | × | W300×D500×H1,370
2 | ー | 2 |  |  | 装置重量（標準仕様）は、空時420kg以内であること。 | ○ | 170kg | ○ | 約190kg | × | 約250kg | × | 約250kg | × | 約230kg
2 | ー | 3 |  |  | 原液供給能力は、1,000mL/min以上であること。 | ○ | 1,000mL/min（70床対応） | ○ | 1,000mL/min（70床対応） | ○ | 約1,150mL/min | ○ | 1,140mL/min | ×
2 | ー | 4 |  |  | 多人数用透析液供給装置との電気信号による連動が可能で、透析工程中は溶解装置の洗浄運転を行うことが出来ない機能を有すること。 | ○ |  | ○ |  | × |  | × |  | × |  | 透析用剤溶解装置DAD-50NXの使用経験 | 第63回日本透析医学会（2018年）
2 | ー | 5 |  |  | 供給装置と連携し、洗浄・溶解が供給装置の動作開始とともに自動運転可能（洗浄・溶解忘れ防止）なこと。
2 | ー | 6 |  |  | 粉末製剤の誤投入を未然に防止するための仕組みがあること。 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
3 |  |  |  |  | 微粒子除去フィルターまたはエンドトキシン吸着ユニットは、以下の要件を満たすこと。
3 | ー | 1 |  |  | エンドトキシンや微粒子を効率的に除去する機能を有ること。
4 |  |  |  |  | 透析用水作製装置は、以下の要件を満たすこと。 | 可否 | DAB-70Si | 可否 | DAB-70NX | 可否 | NCS-W | 可否 | TC-R | 可否 | BC-ピュアラー03
4 | － | 1 |  |  | 本体寸法は、幅2,000㎜、高さ1,850㎜、奥行1,100㎜以内であること。 | ○ | 標準 W550×D660×H1,710 | ○ | 標準 W550×D650×H1,710 | × | 標準 W550×D700×H1,760 | × | 標準 W540×D700×H1,700 | × | 標準 W600×D640×H1,850
4 | － | 1 | － | 1 | 1時間当たりのRO水が900リットル（水温25℃時）以上供給できること。 | ○ | 170kg | ○ | 約190kg | × | 約250kg | × | 約250kg | × | 約230kg
4 | － | 1 | － | 2 | 原水加温機能（電気ヒータ方式）が組み込まれていること。 | ○ | 35L/min | ○ | 35L/min | ○ | 35L/min | ○ | 35L/min | ○ | 35L/min
4 | － | 1 | － | 3 | 原水ポンプが装備されていること。また、ポンプにインバータを搭載していること。 | ○ |  | ○ |  | × | 給水流量値による流量フィードバックシステム | × | 連続比率混合方式 | × | 重力落下方式＋定量希釈方式
4 | － | 1 | － | 4 | 原水フィルタ（プレフィルタ）が装備されていること。 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
4 | － | 1 | － | 5 | カーボンフィルタまたは活性炭ろ過装置が装備されていること。 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | × |  | ×
4 | － | 1 | － | 6 | NF膜を装備し、硬度成分とエンドトキシンを高効率で軽減すること。 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
4 | － | 1 | － | 7 | RO膜の前にRO膜に近い分画特性を持ちNF膜をROユニットに掲載することで、透析用水の水質が向上すること。 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
4 | － | 1 | － | 8 | 透析用水を製造するための膜は、前段膜・後段膜の2段階ろ過の機構を有していること。 | ○ |  | ○ |  | × |  | × |  | ×
4 | － | 1 | － | 9 | 2段ろ過の構成は前段がNF膜、後段がRO膜を使用すること。 | ○ |  | ○ |  | × |  | ○ | 流量計および原液ポンプの二系統化により、単一故障状態でも運転を継続することができる | ×
4 | － | 1 | － | 10 | NF膜を搭載することでRO原水の水質が向上し、RO膜の長寿命化によるコスト削減が可能であること。 | ○ |  | ○ |  | ○ | スマートバックアップ機構 | × |  | ×
4 | － | 1 | － | 11 | 軟水装置を使用しない装置であること。従って再生による経費（塩代、水道代、労務経費等）を軽減できること。
4 | － | 1 | － | 12 | RO膜に不具合が発生しても、NF膜で処理された高純度な水をバイパス供給可能なこと。
4 | － | 1 | － | 13 | NFポンプ・ROポンプが装備されていること。また、ポンプにインバータを搭載していること。
4 | － | 1 | － | 14 | 滞留防止の為、ROタンク満水時にも任意の設定間隔で装置内の水を入れ替えるシステムを搭載している事
4 | － | 1 | － | 15 | ROモジュールは８インチROモジュールを搭載していること。
ROタンク以降熱水に変更願い→耐熱型ROもあるので変更しなくても大丈夫です
4 | － | 1 | － | 16 | フィルタハウジングは、防錆性に優れてステンレス製又は樹脂製であること。
4 | － | 1 | － | 17 | 逆浸透膜はスパイラル形状で、材質はポリスルフォン複合膜であること。
4 | － | 1 | － | 18 | RO水はイオンが95%以上（初期値）除去されていること。
4 | － | 1 | － | 19 | RO膜は薬液洗浄・消毒が可能な材質で、薬液を投入することにより、RO膜の洗浄・すすぎ工程を自動で行えること。
4 | － | 1 | － | 20 | 機器の主要部分は、ステンレス製であること。
4 | － | 1 | － | 21 | 水漏れ事故を防止するために、漏水検知機構および漏水警報が装備されていること。
4 | － | 1 | － | 22 | RO膜への負荷軽減と水質浄化の為、インバータ式ロースタートROポンプを搭載していること。
4 | － | 1 | － | 23 | モニタにはタッチパネル方式のカラー液晶画面（10インチ以上）が装備され、操作衛・視認性に優れていること。 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
4 | － | 1 | － | 24 | RO水タンクから送水ラインまでを自動薬液消毒ができる機能を搭載していること。
4 | － | 1 | － | 25 | 薬液消毒は薬液注入ポンプ式またはアスピレーター式の消毒機能を搭載していること。 | ○ |  | ○ |  | × |  | × |  | ×
4 | － | 1 | － | 26 | 運転時の温度、水質、水量、圧力等をフローシートで確認できること。 | ○ | W330×D465×H1,345 | ○ | W300×D445×H1,345 | × | W250×D470×H1,448 | × | W300×D440×H1,400 | × | W300×D500×H1,370
4 | － | 1 | － | 27 | 運転データはCPU内またはSDカードに保存する機能を搭載していること。保存されているデータはSDカードまたはUSBメモリーで出力できること。もしくはweb上に運転データが記録され、任意の期間のデータがダウンロード出来る事 | ○ | 170kg | ○ | 約190kg | × | 約250kg | × | 約250kg | × | 約230kg
4 | － | 1 | － | 28 | 警報発生時、警報音にて通知できる機能を搭載していること。また信号連携により多人数用透析液供給装置へ警報を出力できること。 | ○ | 1,000mL/min（70床対応） | ○ | 1,000mL/min（70床対応） | ○ | 約1,150mL/min | ○ | 1,140mL/min | ×
4 | － | 1 | － | 29 | RO送水ラインに細菌及びエンドトキシンを除去する限外ろ過(UF）膜が装備されていること。 | ○ |  | ○ |  | × |  | × |  | × |  | 透析用剤溶解装置DAD-50NXの使用経験 | 第63回日本透析医学会（2018年）
4 | － | 1 | － | 30 | 限外ろ過膜出口に細菌及びエンドトキシン検査用の採取ポートが設置されていること。
4 | － | 1 | － | 31 | 125リットル以上のRO水タンクを内蔵していること。 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
4 | － | 1 | － | 32 | RO水タンクは密閉型で、外気とは除菌フィルタを介して分離され、外気との直接接触による二次側感染が防止されている構造であること。
4 | － | 1 | － | 33 | 浸水式UV殺菌灯がRO水タンクに設置され細菌汚染防止が図れること。 | ○ |  | × |  | × |  | × |  | ×
4 | － | 1 | － | 34 | 送水ポンプはインバータ式スロースタート機能を搭載していること。 | ○ |  | ○ |  | △ | 二重扉 | × |  | ×
4 | － | 2 | － | 1 | 漏水を自動感知し注水遮断できる漏水検知機能を搭載していること。 | ○ |  | ○ |  | × |  | × |  | × |  | DAD-50NXは、薬剤ボトル数量の設定なしでも運用可能か？ | 第64回日本透析医学会（2019年）
4 | － | 2 | － | 2 | 警報発生時、警報音にて通知できる機能を搭載していること。また信号連携により多人数用透析液供給装置へ警報を出力できること。 | ○ |  | ○ |  | × |  | × |  | ×
5 |  |  |  |  | その他 | ○ |  | ○ |  | × |  | 〇 | システム側からは可能 | ×
5 | － | 1 |  |  | 保守体制が以下の要件を満たすこと
5 | － | 1 | － | 1 | 納入検査確認後1年間は、通常の使用により故障した場合の無償修理に応じること。
5 | － | 1 | － | 2 | アフターサービス及びメンテナンス体制が整備されており、故障発生時に迅速な対応が出来ること。
5 | － | 1 | － | 3 | 納入後１年を経過した際の保守は、納入後１年経過前に有償保証についての内容を明示し、当院関係者と協議し合意の上、別途契約締結するものとする。 | [9 empty] | JSDT抄録アーカイブ | https://www.myschedule.jp/jsdt_archive/search_result.php
5 | － | 2 |  |  | 機械室内の二次側配管・電気工事、諸運搬・据付、試運転調整に関しては、以下の要件を満たすこと。
5 | － | 2 | － | 1 | 当院が指定した納入場所に設置ができること。
5 | － | 2 | － | 2 | 当院が指定した納入場所において、本装置が有効に稼働するための装置の据付、試運転調整作業等を行うこと。
5 | － | 2 | － | 3 | 導入時教育訓練及び調整、試運転は当院が指定する日時・場所で行うこと。
5 | － | 2 | － | 4 | 取扱説明書は日本語版を提供すること。