## 表紙
超音波画像診断装置
仕様書
令和７年度
岩手県立軽米病院

## 仕様書
仕 様 書
１ | 調達物品及び構成内訳
| 超音波画像診断装置 | 1 | 式
２ | 技術的要件
(1) | 本件調達物品に係る性能、機能及び技術等の要求要件は別紙のとおりである。
(2) | 入札機器の性能等が技術的要求要件を満たしているか否かの判断は、医療局業務支援課において入札機器に係る技術仕様書その他の入札説明書で求める提出資料の内容を審査して行う。
３ | その他
(1) | 入札機器は、入札時点で製品化されていること。
(2) | 入札機器のうち、医療機器に関しては、納入時点で「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に定められる製造の承認を得ている物品であること。
(3) | リモート保守を利用する場合は、事前に病院の指示を受け医療局医事企画課へ必要な申請をすること。

## 別紙
（別紙）
調達物品名および数量
超音波診断装置 1 式
（構成・内訳）
超音波診断装置 １台
白黒プリンタ １台
セクタプローブ １本
コンベックスプローブ １本
リニアプローブ １本
穿刺用マイクロコンベックスプローブ １本
穿刺アタッチメント １個
1. | 超音波診断装置本体
| 1 | - | 1 |  |  | 装置本体の概要に関し、以下の仕様を満たすこと。
| 1 | - | 1 | - | 1 | フット幅580mm、奥行き970mm、高さ（モニターを倒し、操作パネルが一番下の高さ）1200mm以下である。
| 1 | - | 1 | - | 2 | 本体の高さはモニターを起こした場合、1150-1815mmである。
| 1 | - | 1 | - | 3 | 重量は115kg以下である。
| 1 | - | 1 | - | 4 | 最大電圧は周辺機器を含んでも1500VA以下である。
| 1 | - | 1 | - | 5 | 操作パネルは高さが調整が可能である。
| 1 | - | 1 | - | 6 | 膨大なデータを高速リアルタイムで再構成することが可能である。
| 1 | - | 1 | - | 7 | フルフォーカスが可能である。
| 1 | - | 1 | - | 8 | 画像を後で調整、処理などができるRAW Data方式で保存が可能である。
| 1 | - | 1 | - | 9 | 収納トレイもしくは収納トレイを有する。
| 1 | - | 1 | - | 10 | キーボードを有している。
| 1 | - | 1 | - | 11 | 本体一体型のゲルウォーマーを有する。
| 1 | - | 1 | - | 12 | 患者登録ページ、警告メッセージは日本語対応していること。
| 1 | - | 1 | - | 13 | タッチパネルサイズは12インチであること。
| 1 | - | 1 | - | 14 | 観察用モニターの解像度は1920×1080である。
| 1 | - | 1 | - | 15 | 観察用モニターは23インチ以上の観察用モニタを採用している。
| 1 | - | 1 | - | 16 | モニターアームは、上下左右に可動すること。
| 1 | - | 1 | - | 17 | 検査データにタグ付けが可能である。
| 1 | - | 1 | - | 18 | DICOM3.0に準拠した出力で、Verify、Print、Store、MPPS、SR、Worklist、Query、Retrieve、Storageが可能である。
| 1 | - | 1 | - | 19 | 心電図の表示が出来るようにECGユニットおよびECGケーブルを有する。
| 1 | - | 1 | - | 20 | 登録されたユーザー以外の装置使用を制限し、コンピューターウイルス感染の防止するセキュリティ対策がなされている。
| 1 | - | 1 | - | 21 | コントラスト分解能並びに空間分解能を向上させる画像処理技術を有する。
| 1 | - | 1 | - | 22 | 本体に保存された静止画及び動画像を呼びだし再表示させた際にBモードではゲイン、ダイナミックレンジ、グレイマップ、TGCなどの変更が可能である。
| 1 | - | 1 | - | 23 | リニア使用時のROIの位置、角度を自動で最適化できる。
| 1 | - | 1 | - | 24 | 連続波ドプラ表示機能を有する。
| 1 | - | 1 | - | 25 | プローブから生成される複数本の音響放射圧（プッシュパルス）によって生じたせん断波の組織内伝搬速度を測定することが可能である。
| 1 | - | 1 | - | 26 | Shear Wave振動数（周波数）が表示可能である。あるいはSD値が表示可能である。
| 1 | - | 1 | - | 27 | 空間分解能および増加深度におけるバイアスと精度の情報が表示可能である。あるいは波形のPropagation表示が可能である。
| 1 | - | 1 | - | 28 | 得られた速度値（m/s）は弾性値(kPa)に変換して同時に表示可能である。
| 1 | - | 1 | - | 29 | 保存した画像から再計測が可能である。
| 1 | - | 1 | - | 30 | マルチモードにより自動で複数回計測することが可能である。あるいはマルチスキャンでリアルタイムに計測を行うことが可能である。
| 1 | - | 1 | - | 31 | 相互相関関数によるROI内の伝搬速度波形の精度をカラーマップおよび数値（％）で表示可能である。あるいは波形のPropagation表示が可能である。
| 1 | - | 1 | - | 32 | 超音波の減衰係数を推定する機能を有する。
| 1 | - | 1 | - | 33 | 計測値は減衰係数[ dB/cm/MHz ] と 減衰率[ dB/m ]を同時に表示可能である。あるいは信頼性の指標として直線からの逸脱度(R^2)を減衰係数と同時に表示可能である。
| 1 | - | 1 | - | 34 | 減衰係数を求める計測領域の決定に、深度方向の最適な計測位置を自動的に使用するアルゴリズム (Auto Measurement Algorithm)を採用している。あるいは推定した対象物の硬さから最適なスキャン条件に自動で変更できる。
| 1 | - | 1 | - | 35 | 減衰係数の推定値はリアルタイムでカラー表示可能である。
| 1 | - | 1 | - | 36 | ROI内の減衰係数の精度をQuality mapとして表示可能である。あるいは信頼性を計測結果の色で表示可能である。
| 1 | - | 1 | - | 37 | 減衰係数の推定値のカラー表示とデータの信頼性の表示は同時表示が可能である。
| 1 | - | 1 | - | 38 | シングルモードにより1クリックで計測可能なモードと、マルチモードにより自動で複数回計測することが可能なモードを選択できる。あるいは、受信した超音波信号を分析し、多重反射によるアーチファクトの影響を受けやすい領域の信号を検出、自動的に除去できる。
| 1 | - | 1 | - | 39 | 減衰係数の経時変化をプロットしたグラフ表示することが可能である。
| 1 | - | 1 | - | 40 | SWE及びUGAPあるいはATIを同一シーケンス上に測定する機能を有すること。
| 1 | - | 1 | - | 41 | 組織ドプラ機能を有する。
| 1 | - | 1 | - | 42 | 4CH, 2CHにおいて拡張期、収縮期をそれぞれ自動トレースし演算結果を自動で算出・表示することが可能である。
| 1 | - | 1 | - | 43 | スペックルトラッキング解析を有する
| 1 | - | 1 | - | 44 | 保存動画からでも演算結果を自動で算出・表示することが可能である。
| 1 | - | 1 | - | 45 | Auto EF も同時計算が可能である。
| 2 |  |  |  |  | プローブ
| 2 | - | 1 |  |  | 腹部向けコンベックスは以下を満たすこと。
| 2 | - | 1 | - | 1 | 周波数帯域は1MHz～6.5MHz以内である。
| 2 | - | 1 | - | 2 | 視野角は70°以上である。
| 2 | - | 1 | - | 3 | 単結晶(シングルクリスタル)を使用している。
| 2 | - | 2 |  |  | 腹部向けマイクロコンベックスは以下を満たすこと。
| 2 | - | 2 | - | 1 | 周波数帯域は1MHz～6MHz以内である。
| 2 | - | 2 | - | 2 | 視野角は80°以上である。
| 2 | - | 2 | - | 3 | 複数角度での穿刺が可能であること。
| 2 | - | 2 | - | 4 | 単結晶(シングルクリスタル)を使用している。
| 2 | - | 3 |  |  | 表在向けリニアは以下を満たすこと。
| 2 | - | 3 | - | 1 | 周波数帯域は2MHz～11MHz以内である。
| 2 | - | 3 | - | 2 | 視野幅は35mm以上である。
| 2 | - | 4 |  |  | 心臓向けセクタは以下を満たすこと。
| 2 | - | 4 | - | 1 | 周波数帯域は1MHz～6MHz以内である。
| 2 | - | 4 | - | 2 | 視野角は120°である。
| 2 | - | 4 | - | 3 | 単結晶(シングルクリスタル)を使用している。
| 3 |  |  |  |  | 記録機器
| 3 | - | 1 |  |  | 白黒プリンターの仕様は以下を満たすこと。
| 3 | - | 1 | - | 1 | 印刷方式は感熱記録方式である。
| 3 | - | 1 | - | 2 | 階調は256階調以上である。
| 3 | - | 1 | - | 3 | 本体パネルから操作可能である。