## 仕様書表紙
生理検査サポートシステム
仕様書
岩手県立江刺病院

## 仕様要件
1．調達物品の名称 生理検査システム 一式
調達物品の構成
1 |  |  | 生理検査サポートシステム ハードウェア
1 | 1 |  | サーバーハードウェア
1 | 2 |  | サブユニット端末ハードウェア
調達物品に備えるべき技術的要件
1 |  |  | 生理検査サポートシステム ハードウェアは以下の条件を満たしていること。
1 | １ |  | 生理検査サポートシステム サーバーハードウェアは以下の条件を満たすこと。
1 | １ | １ | CPUの演算性能はインテルXeonプロセッサ（3.00GHz/4core）相当以上であること。
1 | １ | ２ | 主記憶装置の容量は8GB以上であること。
1 | １ | ３ | ハードディスクの実効容量は1TB相当であること。
1 | １ | ４ | データ保存部のハードディスクはRAID1相当構成で、単一故障時でもデータの損失に陥らないこと。
1 | １ | ５ | 1000Mbps以上のLANを2つ装備すること。通信プロトコルはTCP／IPに対応していること。
1 | １ | ６ | 液晶ディスプレイ装置は、1,280×1,024ドット以上の解像度を有すること。
1 | １ | ７ | キーボード、マウスを装備すること（タワー型の場合のみ）
1 | １ | ８ | DVD-ROMまたはDVDSuperMULTIドライブ装置を装備していること。
1 | １ | ９ | 無停電電源装置を有すること。一定条件を超える停電時、本システムを自動シャットダウンする機能を有するとともに、復旧後自動的に本システムが起動する機能を装備していること。
1 | １ | 10 | OSはMicrosoft Windows Server 2019相当以上であること。
１ | ２ |  | サブユニット端末ハードウェアは以下の条件を満たすこと。
1 | 2 | １ | CPUの演算性能はインテルCore-iプロセッサ（3.00GHz/4core）相当以上であること。
1 | 2 | ２ | 主記憶装置の容量は 4GB以上であること。
1 | 2 | ３ | ハードディスクまたはSSDの容量は計256GB以上であること。
1 | 2 | ４ | 液晶ディスプレイ装置の表示サイズは対角21.5インチ以上であること。
1 | 2 | ５ | 液晶ディスプレイ装置は、1,280×1,024ドット以上の解像度を有すること。
1 | 2 | ６ | キーボード、マウスを装備すること。
1 | 2 | ７ | 1000Mbps以上のLANインターフェイスカードを1基装備すること。通信プロトコルはTCP／IPに対応していること。
1 | 2 | ８ | DVDSuperMULTIドライブ装置を装備していること。
1 | 2 | ９ | OSはMicrosoft Windows 10 Professional相当以上であること。
2 |  |  | 生理検査サポートシステム ソフトウェアは以下の条件を満たしていること。
2 | １ |  | 生理検査サポートシステム基本機能として以下の条件を満たすこと。
2 | 1 | 1 | データベースはPostgreSQL相当であること。
2 | 1 | 2 | 上位システムよりオーダ情報（患者基本情報・検査種別・検査日時・依頼科名等）を受信する機能を有していること。
2 | 1 | 3 | 上位システムより受信したオーダ情報（患者基本情報・検査種別・検査日時・依頼科名等）をデータベース管理する機能を有していること。
2 | 1 | 4 | 検査を行った患者情報データをデータベース登録し上位システムの障害時は、登録された患者情報を利用して検査が行える機能を有すること。
2 | 1 | 5 | データ修正を行った履歴を管理できる機能を有すること。
2 | 1 | 6 | 上位システムへ収録した検査データについて、保有する情報を汎用画像や数値情報での出力を行う機能を有すること。
2 | 1 | 7 | 電子カルテ端末が増設された場合でも、ライセンス追加費用なしで増設された端末からも URLまたはEXE起動で結果を参照できること。
2 | 1 | 8 | 電子カルテ端末より、オーダー番号やID番号の指定での要求に応え、該当するデータを参照する機能を有すること。
2 | 1 | 9 | 結果参照時、ユーザー権限によりコメント追加や心電図の判読処理が可能であること。
2 | 2 |  | ワークリスト機能は以下の条件を満たすこと。
2 | 2 | 1 | ワークリスト表示を搭載しており、タブの切替により業務ごとの目的に応じたリスト表示が可能であること。
2 | 2 | 2 | ワークリストでは表示項目にてソートすることができる機能を有すること。
2 | 2 | 3 | 上位システムより発行されたオーダー情報を取得し、ワークリストに表示できること。
2 | 2 | 4 | 進捗状態を、予約、受付、検査中、検査済みのステータスにより色分けを行い、視覚的にリスト表現する機能を有すること。
2 | 2 | 5 | 検索機能として、検査種別、検査内容、検査進捗情報（予約・受付・検査済み）、依頼科・病棟、医師名、技師名、オーダ番号、個人ＩＤ等といった属性情報の他、心電図所見、グレード等結果情報の検索を行うことが可能であること。
2 | 2 | 6 | オーダー情報が無い検査データについて、オーダー発生後にオーダーとデータの紐付け処理を容易に行うことが可能であること。
2 | 2 | 7 | 上位システムより受信したオーダ情報をデータベース登録する機能を有すること。更に、検査を行った患者情報データをデータベース登録し上位システムの障害時は、登録された患者情報を利用して検査が行える機能を有すること。
2 | 2 | 8 | オーダリスト画面を2分割でき、リスト表示の他、依頼科、病棟、医師名、コメント等の予約情報を詳細表示する機能を有すること。
2 | 2 | 9 | オーダリストを絞り込み後、予約一覧リスト・検査一覧リストの印刷機能を有すること。
2 | 3 |  | 心電図検査データ管理機能は以下の条件を満たすこと。
2 | 3 | 1 | 既存心電計端末の接続により、最大10分間の12誘導もしくは15誘導生波形データの収録が可能であること。
2 | 3 | 2 | オーダー情報の詳細情報（診療科、病棟、コメント等）を既存心電計端末に受け渡すことができ、検査機器側にて表示する機能を有すること。
2 | 3 | 3 | 指定により解析情報、所見、コメント、被検者IDかつ氏名を項目別に印字させないことが可能であること。
2 | 3 | 4 | 波形表示は、自動感度の変更や搬送速度の変更が可能でありセンタリングの自動／固定の指定が可能であること。また、標準１２誘導及び１５誘導心電図データを、代表波形形式（ドミナント、アベレージ）、フルリード３ｃｈ・６ｃｈ・１２ｃｈ、四肢、胸部のフォーマットから選択し表示可能であること。
2 | 3 | 5 | 心電図検査12誘導もしくは15誘導データについて、最大10分間の生波形データを表示する機能を有すること。また、波形拡大・計測が可能であること。
2 | 3 | 6 | 心電図R-R検査生波形データの全ての波形及びR-Rトレンドグラフ・ヒストグラムのグラフ表示が行える機能を有すること。
2 | 3 | 7 | 比較表示については、１２誘導２件の比較、４件の比較、あるいは１０件の同時比較が可能であること。４件の同時比較については心電図データの誘導別、検査データ別、重ね合わせ表示が可能であること。１０件の同時比較については、四肢誘導、胸部誘導の誘導別比較が可能であること。また、任意に表示データの変更、並べ替えができること。
2 | 3 | 8 | 心電図12誘導検査結果についてはバゼット式とフリデリシア式で算出されたＱＴｃが両方同時に表示可能であること。
2 | 4 |  | 呼吸機能検査データ管理機能は以下の条件を満たすこと。
2 | 4 | 1 | 既存呼吸機能検査装置と直接波形データのオンライン接続が可能であること。
2 | 4 | 2 | オーダ情報を既存呼吸機能検査装置に受け渡すことができ、検査機器側にて表示する機能を有すること。
2 | 4 | 3 | 呼吸機能検査データの参照機能を有すること。参照はレポート画像もしくは波形形式での表示が可能であること。
2 | 4 | 4 | 呼吸機能検査データにおいて同一被検者の2件もしくは10件の数値時系列比較機能を有すること。
2 | 4 | 5 | 呼吸機能検査データについて、肺年齢レポートの表示機能を有すること。
2 | 5 |  | 血圧脈波検査データ管理機能は以下の条件を満たすこと。
2 | 5 | 1 | 既存血圧脈波検査装置と直接波形データのオンライン接続が可能であること。
2 | 5 | 2 | オーダ情報を血圧脈波検査装置に受け渡すことができ、検査機器側にて表示する機能を有すること。
2 | 5 | 3 | 血圧脈波検査データの参照機能を有すること。
2 | 5 | 4 | 血圧脈波検査データにおいて同一被検者の10件の数値時系列比較機能を有すること。
2 | 5 | 5 | 血圧脈波検査データのレポート表示については、10種類以上のレポートから選択設定し、表示させることが可能であること。
2 | 6 |  | 音声通知機能
2 | 6 | 1 | 音声通知する機能を有すること。
2 | 6 | 2 | オーダー受信時に音声通知する機能を有すること。
2 | 6 | 3 | 検査データ保存時に音声通知する機能を有すること。
3 |  |  | 心電計本体は以下の条件を満たしていること。
3 | 1 |  | 心電計本体に関しては以下の要件を満たすこと。
3 | 1 | 1 | 安静時標準12誘導心電図が記録可能であること。
3 | 1 | 2 | 安静時、及び歩行などの負荷をかけた後（負荷後）の標準12誘導心電図が記録可能であること。
3 | 1 | 3 | 不整脈検査・リズム計測検査・マスターテスト検査が行えること。
3 | 1 | 4 | 安静時標準12誘導検査の手動記録を記録・保存ができること。
3 | 1 | 5 | 記録紙幅は210mmであること。
3 | 1 | 6 | 磁気カードリーダ、バーコードリーダにより被検者情報の入力が可能であること。
3 | 1 | 7 | ID番号の指定によりフクダ電子社製生理検査システムよりその他の被検者項目を読み込みできる機能を有すること。
3 | 2 |  | 標準12誘導心電図検査に関しては以下の要件を満たすこと。
3 | 2 | 1 | 6×2+リズム1ch表示が可能であること。
3 | 2 | 2 | 3ch//6ｃｈ/12ｃｈの波形記録が可能であること。
3 | 2 | 3 | 心電図波形の収録時間を8秒～24秒で任意に設定可能であること。
3 | 2 | 4 | 波形収録後、収録した波形及び解析結果を画面に表示、確認してから記録することが可能であること。
3 | 2 | 5 | 解析結果表示画面には収録した時間内の12誘導全心拍と基本計測値が表示可能であること。
3 | 2 | 6 | 自動記録の解析結果に不整脈に該当する所見が含まれていた際、3chで40秒間以上の記録延長を行い、検出した不整脈を解析する機能を有すること。
3 | 2 | 7 | 解析結果表示画面、及び解析結果レポートでドミナント波形の脇にST計測値を表示及び印字し、STレベルを確認できること。
3 | 2 | 8 | 安静時、及び負荷後の12誘導心電図記録におけるレポートの出力方法、及び収録時間などの設定が可能であること。
3 | 2 | 9 | 被検者ID入力時、メモリーカード、生理検査システム内に同一被検者の過去の検査データが存在する場合、直近日の検査データの12誘導ドミナント波形を読み込み、現在の波形と並べて表示可能であること。
3 | 2 | 10 | 最長10分前まで遡って12誘導心電図波形を確認することができ、任意の箇所を指定してその時点の12誘導心電図解析、不整脈解析、リズム計測が同時に実施することが可能であり、12誘導検査に限り最大10か所を指定して同時に解析することが可能であること。
3 | 2 | 11 | 最長10分前まで遡って12誘導心電図波形を確認することができ、その際、不整脈を認識しやすくするため不整脈箇所やノイズ区間、インスト区間の波形の色を変えて表示可能であること。
3 | 3 |  | 心電図自動解析機能に関しては以下の要件を満たすこと。
3 | 3 | 1 | 心電図波形を臨床的に改良された診断基準に基いて、ミネソタコード分類、所見名の分類、年齢・性別による分類を行う自動解析機能を有していること。
3 | 3 | 2 | 解析の種別は臨床用解析プログラム、スクリーニング用プログラム、及び老人保健法（厚生労働省）、心電図自動診断を考える会の内容に準拠したプログラムを有すること。
3 | 3 | 3 | Brugada型心電図に関する解析所見を3種類以上有し、Coved型とSaddleback型を区別可能であること。
3 | 3 | 4 | 標準12誘導心電図から右胸部誘導（Ｖ３Ｒ～Ｖ５Ｒ）、背部誘導（Ｖ７～Ｖ９）の合成波形を作成し、合成18誘導心電図を提示する機能を有すること。
3 | 3 | 5 | 標準12誘導心電図から、梗塞や狭窄の責任冠動脈を解析する機能を有すること。
3 | 4 |  | リズム計測検査に関しては以下の要件を満たすこと。
3 | 4 | 1 | 記録は1～10分（1分間隔）、100拍、200拍の設定が可能で、指定した1誘導の収録、記録、リズム計測が可能であること。
3 | 4 | 2 | 計測したRRの変動係数、ヒストグラム、トレンドグラフの記録が可能であること。
3 | 5 |  | 不整脈検査に関しては以下の要件を満たすこと
3 | 5 | 1 | 記録は40秒、1分～3分（1分間隔）、100拍、200拍の設定が可能で、指定した3誘導の収録、記録、不整脈解析が可能であること。
3 | 5 | 2 | 収録した波形の詳細計測値及びリズム計測値の記録が可能であること。
3 | 6 |  | マスターテスト検査に関しては以下の要件を満たすこと。
3 | 6 | 1 | 負荷量を患者の体力により、ハーフ/シングル/ダブル/ダブル+増減（5～50％）/トリプルの各設定が可能であること。
3 | 7 |  | ストレス検査に関しては以下の要件を満たすこと。
3 | 7 | 1 | トレッドミルと接続し、速度、勾配の負荷制御が可能であること。
3 | 7 | 2 | ブルース、修正ブルース、シェフィールドを含むデフォルトのプロトコールの他に、マニュアルでの設定及びその設定保存が可能であること。
3 | 7 | 3 | 自転車エルゴメータと接続し、負荷制御が可能であること。
3 | 7 | 4 | 安静時、負荷中、負荷後の心電図の記録が可能であること。
3 | 7 | 5 | 検査中の画面に安静時のアベレージ波形と現在のアベレージ波形を重ね合わせて表示することが可能であること。
3 | 7 | 6 | 心電図波形にひずみの出にくい基線補正を行うフィルタが搭載されていること。
3 | 8 |  | ファイリング機能に関しては以下の要件を満たすこと。
3 | 8 | 1 | 波形収録後、心電図データをSDカード、USBメモリ及びフクダ電子製生理検査システムへ自動保存可能であること。
3 | 9 |  | ＬＡＮ通信機能に関しては以下の要件を満たすこと。
3 | 9 | 1 | 有線もしくは無線LANでの接続が可能であること。
3 | 9 | 2 | 無線LANアダプタを内蔵していること。
3 | 9 | 3 | WPA2エンタープライズでの通信が可能であること。
3 | 9 | 4 | 収録した心電図データ及び保存メディアに保存された心電図データをフクダ電子製生理検査システムへ送信できること。
3 | 9 | 5 | フクダ電子社製生理検査システムを介してオーダリングシステムとの連携が可能であること。
3 | 10 |  | その他以下の要件を満たすこと。
3 | 10 | 1 | USBポートを３ポート以上、SDカードスロットを有し、データ保存が可能であること。
3 | 10 | 2 | 12 誘導検査実施時に心電波形に混入しているノイズが数値化されて画面上に表示する機能を有すること。
3 | 10 | 3 | 英語及び中国語で被検者向けの音声ガイドを流すことができること。
3 | 10 | 4 | セキュリティ担保のため電源立ち上げ時に入力するログインパスワードとユーザー名を登録できること。
4 | 1 |  | 障害支援体制等は以下の条件を満たすこと。
4 | 1 | 1 | 本システムに障害が発生した場合、復旧のため迅速な対応が行えること。
4 | 2 |  | その他
4 | 2 | 1 | 日本語操作マニュアルを提供すること。
4 | 2 | 2 | 本システムの管理者、運用者に取り扱い説明を行うこと。
4 | 2 | 3 | 既存生理検査システム保存されている過去データ（心電図、血圧脈波、呼吸機能検査、ホルター心電図）の移行が可能であること。