## 仕様書表紙
眼科ファイリングシステム
仕様書
岩手県立磐井病院

## Claio
汎用画像管理システム「Claio」
１．基本機能
| 1-1 | 病院情報システム(HIS)・電子カルテと連携し、各種検査結果を患者単位で有効に取得・管理・保存する機能を有すること。
| 1-2 | 一般機能として、診療科の種別に関わらず一般的なフォーマットの静止画、動画の出力を行う検査機器の結果を汎用画像として管理できること。
| 1-3 | 部門システム機能として、診療科独自の数値や画像などの検査結果を出力する機器（自科検査機器）の結果管理ができること。
| 1-4 | 部門システム機能として、検査者が判断するスコアーの管理を簡単に入力し、時系列・グラフ化等をもって有効に管理する機能を有すること。
| 1-5 | 汎用画像に対して加筆修正が可能なこと。 またこの加筆修正の仕組みが患者に対してインフォームドコンセントに有効に利用できる仕組みとして実装されていること。
| 1-6 | クライアント・サーバシステムで動作し、200台以上のクライアントでの運用が可能なこと。また、サーバのDBアクセスはミドルウェアで有効にトランザクション管理できること。
| 1-7 | 5年間の運用で想定できる汎用画像データ量が蓄積された場合でも同時利用台数やネットワークの仕組みに変化がない場合は、システムの動作速度に大きな低下を起こさない仕組みが実装されていること。
| 1-8 | 医師の加筆する部分については、当院の運用管理規程に基づき保存されたデータが改ざんされることなく保存当時と同様に読み出せること。
２．HIS、電子カルテ連携機能
| 2-1 | 電子カルテ本体部分であるオーダ機能、所見記載機能と独立して動作し、万一の本体の動作不良時においてもその影響を受けることなく各種検査結果の取り込みが行えること。
| 2-2 | 独立して動作しつつHISと患者属性連携し、新規患者の登録と既存患者の修正が行えること。
| 2-3 | 独立して動作しつつHISと職員情報連携し、新規職員の登録と既存職員の修正・削除が行えること。
| 2-4 | 電子カルテのクライアント機能と汎用画像管理システムのクライアント機能が同一のクライアントで利用でき、お互いに干渉することなく動作すること。
| 2-5 | 電子カルテ本体部分から引数付きで起動でき、電子カルテで診察中の患者の汎用画像群を表示させることができること。
| 2-6 | 汎用画像・汎用画像付加情報を当該患者の電子カルテに指定フォーマット・電文にて渡すことができること。
| 2-7 | 電子カルテに対して汎用画像付加情報として以下の項目を渡すことができること。
| 2-7-1 | ・登録日時
| 2-7-2 | ・登録職員情報（職員ID）
| 2-7-3 | ・登録科（部署）
| 2-7-4 | ・文書種別（画像種別）
| 2-7-5 | ・画像日付（登録日を既定値とする）
| 2-7-6 | ・検索用キーワード
| 2-7-7 | ・患者情報（患者ID、氏名、性別、生年月日）
| 2-8 | 電子カルテに登録した汎用画像が、汎用画像管理システム上で簡単に識別できる機能を有すること。
| 2-10 | 電子カルテに登録済みの汎用画像を汎用画像管理システム上で加筆修正・削除した場合、電子カルテシステムに対して変更情報が連動すること。
３．インターフェイス及びクライアント機能
| 3-1 | サムネイル表示・サムネイルリストから、汎用画像の検索が可能なこと。
| 3-2 | サムネイル上に検査日・加筆状態・画像種別等の情報を表示できること。
| 3-3 | 撮影日・画像種別・診療科・各フラグ情報等でサムネイルを絞り込んで表示する機能を有すること。
| 3-4 | 汎用画像を表示するエリアは、全画面表示・２分割表示・４分割表示可能で、表示する汎用画像をサムネイルから指定できること。
| 3-5 | 患者説明時に説明内容を判り易くするために、汎用画像に対して加筆修正が可能なこと。
| 3-6 | 加筆修正時に、キーボード・マウスの他にペンタブレットデバイスからの入力を有効に利用可能な仕組みを持つこと。（筆圧感知・スムーズなペンの軌跡を再現できること。）
| 3-7 | 加筆修正時に、患者説明に使う文言が文字テンプレートとして登録でき、簡単な操作でその文言を利用できること。
| 3-8 | 加筆修正時に、矩形・円の描画、自由線・直線の描画、テキスト入力ができること。
| 3-9 | 加筆修正した内容は、オリジナルの汎用画像とは別に管理し、オリジナルと加筆修正後の汎用画像が切り替え表示できること。
| 3-10 | 加筆修正の履歴が、全て更新履歴として保存されること。
| 3-11 | シェーマを登録ができ、登録されたシェーマを呼び出し加筆した結果を汎用画像として登録できること。
| 3-12 | 汎用画像として取り込まれた動画の再生機能を有すること。 再生機能は、停止・再生・繰り返し再生の指定が可能なこと。
| 3-14 | 再生中の動画から任意のフレームを静止画の汎用画像として新たに登録できること。 また、動画に加筆されていた場合、新たに登録される汎用画像に加筆内容が反映されること。
| 3-15 | 現在表示している汎用画像をクライアントに接続されれたプリンタにプリントアウトできること。
| 3-16 | 登録済みの汎用画像を指定のフォルダにJPEG画像としてエクスポートできること。
４．基本的検査画像取り込み機能
| 4-1 | 以下に挙げる一般的な外部インタフェースを有する検査機器と接続・連携して検査画像を取得し、取り込み端末の画面上で実際の映像を確認しながら、静止画・動画を汎用画像として登録する機能を有すること。
| 4-1-1 | S-VIDEO信号もしくはコンポジット信号で信号出力する検査機器から静止画・動画が取り込めること。
| 4-1-2 | USB経由でデータ連携するデジタルカメラ接続機器から、静止画が取り込めること。
| 4-1-3 | 静止画・動画の取り込みが、キーボード・マウス・フットスイッチ・手元スイッチ等で行えること。
| 4-1-4 | 動画の取り込み時間を指定できる録画タイマー機能を有し、指定時間経過後、録画が自動的に停止すること。
| 4-1-5 | 録画タイマーは、通常使用する指定時間を解除して一時的に任意の時間を指定できること。
| 4-1-6 | 取り込んだ静止画・動画に関連付けて、画像種別・取込み実施者・日時等の汎用画像付加情報を自動的に付与する機能を有すること。
| 4-2 | イメージスキャナから汎用画像の取り込みが可能で、取り込んだ汎用画像に種別フラグを設定できる機能を有すること。
| 4-3 | BMP・JPEG・PNG・PDFの画像を、ドラッグ・アンド・ドロップで汎用画像として登録できること。
| 4-3-1 | Word、Excelのファイルをドラッグ・アンド・ドロップで患者データとして登録できること。また、登録されたWord、Excelから直接、Word、Excelが起動出来ること。
| 4-4 | 検査機器が患者ID入力デバイスを持ち、検査画像に対してその情報を付与して連携可能な場合は、自動的に検査実施患者の検査画像を汎用画像として取り込む事ができること。
| 4-5 | 汎用画像管理システム・サーバと接続されていない状態（オフライン）でも、検査画像の取り込みが可能なこと。
| 4-6 | オフライン時に取り込んだ汎用画像を、オンライン状態になったときに指定の患者データとして汎用画像管理システム・サーバに登録する機能を有すること。
５．各科検査ファイリング機能
5-1 眼科検査管理機能
| 5-1-1 | 「４．基本的検査画像取り込み機能」に加えて以下の眼科専用の機能を有すること。
| 5-1-2 | 画像検査機器についてそれぞれ専用の連携プログラムにより自動的に画像や左右眼の情報を取り込みできること。
| 5-1-3 | 数値を出力する検査機器と直接連携して数値検査データを取得できること。
| 5-1-4 | ノンコン・レフケラ・レンズメータ・視野計等のシリアルポート経由の数値検査結果を各機器・メーカ毎に解析し、有効に取り込みが行えること。
| 5-1-5 | スペキュラー解析結果の画像管理が行えること。
| 5-1-6 | OCT解析結果の画像管理が行えること。
| 5-1-7 | 必要と思われる検査入力テンプレートが全て利用できること。
| 5-1-7-1 | 自覚入力の専用テンプレートがあり、自覚入力のテンプレートには、複数の自覚入力が出来るテンプレートや、手術用の自覚入力テンプレートが利用できること。
| 5-1-7-2 | コンタクト入力の専用テンプレートを有すること。
| 5-1-7-3 | コンタクト入力の専用テンプレートでは、コンタクト処方箋を出力できること。
| 5-1-7-4 | 眼圧は、機器から直接データとして取り込むことが出来、また、専用テンプレートを用い手入力できること。
| 5-1-7-5 | AC/A比の専用テンプレートを有し、簡単に入力を行うことができること。
| 5-1-7-6 | CFFの専用テンプレートを有し、簡単に入力を行うことができること。
| 5-1-7-7 | ステレオテストの専用テンプレートを有し、簡単に入力を行うことができること。
| 5-1-7-8 | Ｍａｄｄｏ×正切尺の専用テンプレートを有し、簡単に入力を行うことができること。検査距離なども自由に設定が出来ること。
| 5-1-7-9 | 眼球突出度の専用テンプレートを有し、簡単に入力を行うことができること。左右の入力だけではなく、Ｏｒｂｉｔａ緑間の入力も出来ること。
| 5-1-7-10 | 眼軸長の専用テンプレートを有し、簡単に入力を行うことができること。
| 5-1-7-11 | 検影法の専用テンプレートを有し、簡単に入力を行うことができること。
| 5-1-7-12 | 残像検査の専用テンプレートを有し、簡単に入力を行うことができること。
| 5-1-7-13 | 涙液検査の専用テンプレートを有し、簡単に入力を行うことができること。
| 5-1-7-14 | プリズム遮閉検査の専用テンプレートを有し、簡単に入力を行うことができること。
| 5-1-7-15 | ＢＥＴの専用テンプレートを有し、眼位、同時視、融像、立体視などの入力を行うことができること。
| 5-1-7-16 | 標準色覚検査第2部の専用テンプレートを有し、簡単に入力を行うことができること。
| 5-1-7-17 | パネルＤ－１５の専用テンプレートを有し、簡単に入力を行うことができること。
| 5-1-7-18 | 綜合色盲検査表の専用テンプレートを有し、綜合色盲検査表には、石原式、東京医大表、石原式38表、石原式12表など、複数の専用入力テンプレートでも入力が可能なこと。
| 5-1-7-19 | 角膜情報を入力するための専用テンプレートがあり、オーブスキャン、パキメータなどの測定機器を指定して入力を行うことができること。
| 5-1-7-20 | 瞳孔径の専用テンプレートを有し、簡単に入力を行うことができること。暗視、明視の切り替えでの入力を行うことができること。
| 5-1-7-21 | スペキュラー解析結果の画像管理が行えること意外に、スペキュラの測定値を専用テンプレートでも入力を行うことができること。
| 5-1-7-22 | 斜視の専用テンプレートを有し、簡単に入力を行うことができること。ＣＵＴ，ＡＰＣＴ、Ｓｙnoptophore、TST、Convergence/eye movementの専用入力テンプレートでの入力を行うことができること。
| 5-1-7-23 | 眼位の専用テンプレートを有し、簡単に入力を行うことができること。
| 5-1-7-24 | 眼球突出度、拳筋機能、シルマー、涙洗、鼻内視鏡などの専用テンプレートを有し、簡単に入力を行うことができること。
| 5-1-7-25 | 眼科特有の術前の結膜囊培養、涙洗、麻酔薬アレルギー反応などの眼科専用テンプレートを有し、簡単に入力を行うことができること。
| 5-1-7-26 | 中心窩網膜厚の専用テンプレートを有し、簡単に入力を行うことができること。
| 5-1-7-27 | 病院オリジナルの入力テンプレート作成機能を有すること。
| 5-1-8 | 眼鏡処方箋・コンタクトレンズ処方箋などの書類発行機能を有すること。
| 5-1-9 | 各種検査結果は検査日・検査者の別を持って検査サマリー画面で管理可能なこと。
| 5-1-10 | 検査サマリー画面から当該の検査をクリックし、当該の画像や数値が表示できること。
| 5-1-11 | 数値検査結果はユーザ毎に指定する項目順に表示が可能なこと。
| 5-1-12 | 数値検査結果は指定された期間で他の検査結果と合わせてグラフ表示可能なこと。
| 5-1-13 | 画像検査・数値検査を含めて、当日の全ての検査結果を日別検査一覧として表示管理する機能を有すること。
| 5-1-14 | 日別検査一覧から任意の検査をクリックする事で、当該検査データが表示されること。
| 5-1-15 | 眼科科経過記録を既存の紙カルテのフォーマットで記載するカルテ入力支援機能を有すること。
| 5-1-15-1 | 経過記録上に眼科検査管理機能から任意に選択した検査データを貼り付ける機能を有すること。
| 5-1-15-2 | 経過記録の任意の位置に検査画像をドラッグ＆ドロップ操作にて貼り付ける機能を有すること。また、貼り付けた後も任意の大きさに拡大・縮小可能なこと。
| 5-1-15-3 | 貼り付けられた検査画像において、動画の場合はダブルクリックにより関連付いた動画が再生されること。
| 5-1-15-4 | 経過記録のフォーマット、シェーマ、テキストテンプレートの作成登録機能、所見テキストDo機能等の入力補助機能を有し、記載を簡易かつ高速に行えること。
| 5-1-15-5 | 記載済みのシェーマからのDo機能を有し、当日分として編集・登録が行えること。また、シェーマ記載においてはペンタブレット等の使用を考慮し、筆圧感知機能・消しゴム機能を有すること。
| 5-1-15-6 | 作成中の経過記録の記述順や配置を自由に調整できること。
| 5-1-15-7 | 経過記録の登録と共に、記載内容を電子カルテに画像として送信し、登録できること。
| 5-1-15-8 | 手術の履歴管理機能を有すること。また手術履歴管理機能から、術式、執刀医、手術からの経過日数を経過記録に記事として入力できる機能を有すること。
| 5-1-15-9 | 記載した経過記録を、任意に呼び出しが出来るよう登録する機能を有すること。また、登録された経過記録は、アカウント毎、診療科共通の区別で登録できること。
| 5-1-15-10 | 記載した経過記録から文字の全文検索が行えること。また、所定のオブジェクトを事前に設定する事で、オブジェクトに対する条件検索が行えること。
| 5-1-16 | 静的自動視野解析装置の解析ソフトと専用ビューアソフトを有すること。
| 5-1-16-1 | 静的自動視野解析装置を両眼、左右で分析表示できる機能を有すること。
| 5-1-16-2 | 静的自動視野解析装置の解析ビューアでは、OCT、眼底カメラの画像等を取り込む機能を有し、多角的解析ができること。
| 5-1-16-3 | 静的自動視野解析装置の解析ビューアではIOL、ノンコン等の検査データを自動取り込みする機能を有し、多角的解析ができること。
| 5-1-16-4 | 静的自動視野解析装置の解析ビューアでは、日別の個別表示、一覧表示、マップ表示、比較表示、チャート表示、イメージ表示、AGIS表示、CLGTS表示など、眼科専門の表示で表現できること。
| 5-1-16-5 | 静的自動視野解析装置のグラフ表示は、手術や投薬などのイベントを表示させ、患者の状態変化を表すことができること。MD、PSD、IOP、ノンコン等の比較表示を行うことができること。
| 5-1-16-6 | 静的自動視野解析装置の解析データへ手書きでの書き込みを行うことができ、画像サマリやファイリングで保管記録ができること。
| 5-1-16-7 | 静的自動視野解析装置での正確な数値を計測させるために、ゲイズの表示を標準機能として備えていること。
６.カルテ記事記載システム
| 6-1 | 眼科の特殊性を理解したうえで、HISと連携したカルテ入力支援機能を有すること。
| 6-2 | カルテ入力機能はロールペーパー式ではなく、見開き型のインターフェイスを採用すること。
| 6-3 | 眼科・耳鼻科以外の特殊診療科の特性を理解し、希望する他の診療科がある場合には、共通のシステムを利用できる仕組みを有すること。
| 6-4 | 複数診療科で使用する場合には、単科、複数診療科毎で記載事項を参照できること。
| 6-5 | 本システムを使用していない診療科からの参照の際にも複雑な操作なく、本データを参照可能な仕組みを有すること。
| 6-6 | 記載事項の改ざんを防止する機能を有すること。
| 6-7 | 修正した場合には版数管理が可能なこと。
| 6-8 | やむを得ず、登録された記載事項が削除された場合には、簡易な作業によって当該記事を参照可能な仕組みを有すること。
| 6-9 | 記載された経過記録は１記載、１カルテとし必要に応じてタグを付ける機能を有すること。
| 6-10 | 任意につけられたタグは、複雑な操作なく、一目で確認できること。
| 6-11 | 記載された経過記録のソート・検索・絞り込みが可能なこと。
| 6-12 | 外来・入院の自動切り替えを行える仕組みを有すること。なお、手動で切り替える場合には、極めて簡易な方法で切り替えを行えること。
| 6-13 | 初診時カルテや病症カルテを、既存の紙フォーマットで記載する事が出来る仕組みを有すること。
| 6-13-1 | 7-12をセットとして登録し、いつでも簡易な操作によって使用する事が可能なこと。
| 6-13-2 | セットの登録は容易であり、ユーザー側で可能なこと。
| 6-13-3 | セットは診療科共通で使用する事ができること。また、医師によって手を加えた場合には、医師のセットとして登録が可能なこと。
| 6-13-4 | よく使用するセットのショートカットを最大２セットまで設定可能なこと。
| 6-13-5 | ショートカットに設定されているセットも、通常のセットと同様にフォーマットの編集が出来ること。
| 6-14 | 記載中の経過記録の記述順や配置を自由に調整できること。
| 6-15 | 記載中も過去の経過記録が参照可能なこと。
| 6-16 | 記載エリアに、矩形・円の描画、自由線・直線の描画、テキスト入力ができること。
| 6-17 | テキストの入力は、テンプレート入力とフリー入力の併用が可能なこと。
| 6-18 | テンプレートは診療科共通と医師専用で管理可能なこと。
| 6-19 | テキストそれぞれに意味を持たせる事ができ、HISのSOAP欄に各データが連携可能な仕組みを有すること。
| 6-20 | 矩形・円・自由千・直線を記載する際の色を１０色まで設定が可能なこと。
| 6-21 | 色の設定は医師毎に設定可能なこと。
| 6-22 | テキストエリアとは別に、スタンプ機能を有すること。また、スタンプを張り付ける際は簡易な操作で貼り付け可能なこと。
| 6-23 | スタンプは400種類以上登録が可能なこと。
| 6-24 | スタンプは診療科共通とし、グループ分け等の機能を有すること。また、スタンプはユーザにて登録・修正する事ができること。
| 6-25 | 画像ファイリングシステムや自科検査専用システムとシームレスな連携が可能な仕組みを有すること。
| 6-26 | 画像ファイリングシステムに登録された画像を、画面を切り替える事なく参照可能なこと。
| 6-27 | 画像ファイリングシステム上で設定されたタグや左右フラグ等を本システム上で参照可能なこと。
| 6-28 | 画像ファイリングシステムで設定されているシェーマ画像を、本システムでも使用可能なこと。
| 6-29 | シェーマ作成時に、キーボード・マウスの他にペンタブレットデバイスからの入力を有効に利用可能な仕組みを持つこと。（筆圧感知・スムーズなペンの軌跡を再現できること。）
| 6-30 | 過去のカルテで作成されたシェーマをDoする事ができること。
| 6-31 | シェーマDoされた画像に対しても、編集が可能なこと。
| 6-32 | 経過記録の指定の位置に検査画像を自動的に貼り付ける機能を有すること。また手動で貼り付ける際は極めて簡易な操作で貼り付けが可能なこと。
| 6-33 | 貼り付けられた画像は、自由な大きさに変更可能なこと。
| 6-34 | 作成中の経過記録の記述順や配置を自由に調整できること。
| 6-35 | 自科検査専用システムに登録された検査値を、画面を切り替える事なく参照可能なこと。
| 6-36 | 経過記録の指定の位置に検査画像を自動的に貼り付ける機能を有すること。また手動で貼り付ける際は極めて簡易な操作で貼り付けが可能なこと。
| 6-37 | 過去の記載事項から、簡易な操作でテキストのコピーを行えること。（カルテDoの機能を有すること。）
| 6-38 | 作成した経過記録を電子カルテに登録できること。
７.ハードウェア
| 7-1 | サーバ筐体は運用系サーバ・待機系サーバの2台用意し、運用系サーバの故障を想定し、待機系サーバにデータベース・データファイルのコピーを持つこと。
| 7-2 | サーバCPUはIntel社製Xeon 6315P以上を採用すること。
| 7-3 | サーバメモリは16GB以上搭載すること。
| 7-4 | サーバHDDはRAID構成として障害時の可用性を高め、さらにホットスペアHDDを搭載すること。 またこのRAID構成適用した状態で１TB以上確保できるものを搭載すること。HDDのインターフェースはSASとすること。
| 7-5 | サーバには運用系サーバ・待機系サーバの他、バックアップ用のNASを用意すること。 このNASにはサーバ同様のRAID構成、領域確保を行い、待機系同様のコピーを持つこと
| 7-6 | サーバOSにはMicrosoft社製WindowsServer2025standardを採用すること。
| 7-7 | サーバデータベースにはSQLServerStandard2022を採用すること。
| 7-8 | クライアントPCのOSはMicrosoft社製Windows11を採用すること。
| 7-9 | クライアントPCのCPUはIntel社製Cereron以上を採用すること
| 7-10 | クライアントPCのHDDはCドライブ、Dドライブの２ドライブ構成としてそれぞれ２０GB以上の空き領域を確保すること。
| 7-11 | クライアントPCは耐障害性を高める為、SSDを採用すること。
| 7-12 | クライアントPCで手書き機能を利用する場合、WACOM社製ペンタブレットモニタを採用すること。
| 7-13 | クライアントPCのメモリは8GB以上搭載すること。