## 表紙_調剤支援システム
調剤支援システム
仕 様 書
岩手県立二戸病院

## 調剤支援システム
1 | 共通ハードウェア
1-1 | サーバーは、以下の要件を満たすこと。
1-1-1 | CPUがインテルXeon E-2414(2.6GHz)相当以上であること。
1-1-2 | 主記憶装置の容量は16GB以上であること。
1-1-3 | 480GB以上の物理的容量を持つ磁気ディスク装置を2台内蔵し、RAID1以上で構成されていること。
1-1-4 | OSは、Windows Server 2022 Standard 日本語版 相当以上であること。
1-1-5 | DVD-ROMドライブを内蔵していること。
1-1-6 | 無停電電源装置は、電源管理ソフトウェアに対応しておりオートシャットダウンが行えること。
1-1-7 | 1000Base-T以上のインターフェースを1個有し、通信プロトコルはTCP/IPであること。
1-1-8 | 19インチ以上、解像度1280×1024以上の液晶カラーディスプレイ、日本語キー入力付きキーボードおよびマウスが付属していること。
1-2 | クライアントＰＣは、以下の要件を満たすこと。
1-2-1 | CPUがインテル Corei3－13100（3.40GHz）相当以上であること。
1-2-2 | メモリーの容量は8GB以上であること。
1-2-3 | 256GB以上の物理容量を持つソリッドステートドライブを内蔵していること。
1-2-4 | DVD-ROMドライブを内蔵していること。
1-2-5 | 19インチ以上、解像度1280×1024以上の液晶カラーディスプレイ、日本語キー入力付きキーボードおよびマウスが付属していること。
1-2-6 | OSは、Windows11 Professional（64bit） 日本語版 相当以上であること。
1-2-7 | 1000Base-T以上のインターフェースを１個有し、通信プロトコルはTCP/IPであること。
1-3 | ノートＰＣは、以下の要件を満たすこと。
1-3-1 | CPUが Corei5-10210U（1.60GHz）相当以上であること。
1-3-2 | メモリーの容量は8GB以上であること。
1-3-3 | 256GB以上の物理容量を持つソリッドステートドライブを内蔵していること。
1-3-4 | 13.3インチ以上、解像度1920×1080以上、日本語キー入力付きキーボードが付属していること。
1-3-5 | OSは、Windows10 Professional 日本語版 相当以上であること。
2 | 全自動散薬分包システム
2-1 | 全自動散薬分包システムは、散薬を自動的に分包できるシステムであること。
2-2 | 散薬の一包化の指示が含まれる処方データを、解析システムや散薬監査システムから受信できること。
2-3 | 散薬鑑査システムで出力した鑑査記録紙のバーコードをスキャンすることにより、該当する処方データを表示できること。
2-4 | 分包速度は、50包/分 以上であること。
2-5 | 分包速度は、以下の3段階で切り替えられること。 ●高速:50包/分 ●中速:45包/分 ●低速:35包/分
2-6 | 一度の指示で連続して分包できる包数は、1包から93包以上であること。
2-7 | 分包する薬品の総量を、指定した包数に分配するために使用する円盤を2枚装備していること。
2-8 | 錠剤の手撒き作業用の手撒きコンベアを装備していること。
2-9 | 手撒きコンベアには縦8列×横6列以上のマス目があり、処方データに合わせてマス目ごとに薬品を撒いて入れられること。
2-10 | 手撒きコンベアは装置内に収納できること。
2-11 | 手撒きコンベアは、装置から取り外した状態でも薬品を入れることができ、次に分包する処方データに合わせた事前準備ができること。
2-12 | 手撒きコンベアはすべてのマス目にLEDを装備していること。
2-13 | 薬品を入れるマス目のLEDを処方データに応じて点灯させることにより、視覚的な手引きができること。
2-14 | 手撒きコンベアは、すべてのマス目の底面が開閉する機構であり、錠剤が詰まりにくいこと。
2-15 | 分包履歴を参照できること。
2-16 | 分包履歴のデータを繰り返し分包できること。
2-17 | 分包する順番は自由に選択でき、緊急の処方データを優先的に分包できること。
2-18 | 処方データを受信しない場合でも、タッチパネルに直接データを入力して分包を開始できること。
2-19 | エラーが発生した場合は、モニターに内容を表示できること。
2-20 | 分包紙の紙詰まりを検出し、アラートを発せられること。
2-21 | 分包紙への印字は、熱転写方式であること。
2-22 | 分包紙には、以下の項目を印字できること。 ●記号 ●イラスト ●ロゴ ●バーコード ●二次元コード など
2-23 | Windows OSにおけるすべての標準のフォントを、モニターに表示された通りに分包紙に印字できること。
2-24 | 複数の分包紙の印字レイアウトを作成し、処方区分などに応じて使い分けられること。
2-25 | 分包紙は二つ折りの形状で、圧着する際にずれにくく、薬品の品質保持性能に優れていること。
2-26 | 分包紙は、内側の角が曲線になるように圧着され、薬品が角に溜まりにくいこと。
2-27 | 分包紙には十分な量の薬品を包装できる容積があること。
2-28 | 分包紙は、圧着部分のどの箇所からでも開封できること。
2-29 | 分包紙には、開封しやすいように切込みを入れられること。
2-30 | 分包紙は、同社のすべての分包機で使用できる共通の規格であること。
2-31 | ハンドクリーナーを装備し、ホッパーやR円盤の清掃時に使用できること。
2-32 | ハンドクリーナーは、ダストパック方式であること。
2-33 | スクレイパーなどの部品や、R円盤を清掃する器具の先端はゴム製の材質であり、水で洗えること。
2-34 | 電源が遮断されている時は、R円盤を自由に動かせること。
2-35 | ホッパーなどの樹脂製の部品には、静電気を帯びにくい素材を用いているか帯電防止の加工がされ、薬品が付着しにくいこと。
2-36 | 集塵機は、0.5μm以上の粒子を95％以上捕集できる性能があること。
2-37 | 装置のカバーは大きく開く設計であり、作業者が無理のない姿勢でメンテナンスができること。
2-38 | 錠剤カセット棚を増設することにより、全自動錠剤散薬分包機として運用できること。
2-39 | 既存機器とシステムを接続できること。
2-40 | 全自動散薬分包機の外形寸法は、W1020mm×D640mm×H963mm 以内であること。
2-41 | 全自動散薬分包機の重量は、320kg 以内であること。
2-42 | 構成機器は以下の通りであること。 ●装置本体×1 ●制御用ノートパソコン×1
3 | 全自動錠剤分包システム
3-1 | 全自動錠剤分包システムは、錠剤を自動的に分包できるシステムであること。
3-2 | 錠剤一包化の指示が含まれる処方データを、処方解析システムから受信できること。
3-3 | 分包速度は、54包/分 以上であること。
3-4 | 錠剤カセットは、装置1台につき204個以上を搭載できること。
3-5 | カセットの規格は共通であり、すべてのエリアに設置できること。
3-6 | カセットは、一つずつ固有のIDが割り振られたコードを装備していること。
3-7 | カセットは、薬品の使用頻度などに合わせて自由に配置を変更できること。
3-8 | カセットは、帯電防止性や防湿性に優れていること。
3-9 | カセットは電気部品を含まない機構であり、清掃時に水拭きができること。
3-10 | カセット棚はスライド式の構造であり、手前に引き出せること。
3-11 | カセット棚を引き出すことにより、一度に34個以上のカセットを見渡せる構造であること。
3-12 | すべてのカセット棚は、カセットを設置する際にIFコードを自動的に読み取り、薬品種を識別できること。
3-13 | カセットが誤って設置されている状態で分包を開始した場合、そのカセットからは錠剤を供給せずに分包動作を継続できること。
3-14 | 錠剤の手撒き作業用の手撒きコンベアを装備していること。
3-15 | 手撒きコンベアには縦6列×横11列以上のマス目があり、処方データに合わせてマス目ごとに薬品を撒いて入れられること。
3-16 | 手撒きコンベアは装置内に収納できること。
3-17 | 手撒きコンベアはすべてのマス目にLEDを装備していること。
3-18 | 薬品を入れるマス目のLEDを処方データに応じて点灯させることにより、視覚的な手引きができること。
3-19 | 手撒きコンベアは、すべてのマス目の底面が開閉する機構であり、錠剤が詰まりにくいこと。
3-20 | 手撒きコンベアの使用時に、GS1データバーによる薬品の照合ができること。
3-21 | 8個のユニバーサルフィーダーを搭載していること。
3-22 | ユニバーサルフィーダーを使用することにより、手撒きコンベアを用いて手作業で分包する場合に発生しうる過誤のリスクを軽減できること。
3-23 | ユニバーサルフィーダーは、様々な形状や大きさの錠剤に対して使用できること。
3-24 | ユニバーサルフィーダーは、半錠に対しても使用できること。
3-25 | 15インチ以上のタッチパネル式のモニターを搭載していること。
3-26 | 分包履歴を参照できること。
3-27 | 分包履歴のデータを繰り返し分包できること。
3-28 | 分包する順番は自由に選択でき、緊急の処方データを優先的に分包できること。
3-29 | カセットに登録されていない薬品の一覧を、モニターに表示できること。
3-30 | 分包紙への印字は、熱転写方式であること。
3-31 | 分包紙には、以下の項目を印字できること。 ●文字 ●記号 ●イラスト ●ロゴ ●バーコード ●二次元コード など
3-32 | Windows OSにおけるすべての標準のフォントを、モニターに表示された通りに分包紙に印字できること。
3-33 | 複数の分包紙の印字レイアウトを作成し、処方区分などに応じて使い分けられること。
3-34 | 分包紙は二つ折りの形状で、圧着する際にずれにくく、薬品の品質保持性能に優れていること。
3-35 | 分包紙は、圧着部分のどの箇所からでも開封できること。
3-36 | 分包紙には、開封しやすいように切込みを入れられること。
3-37 | 分包紙は、同社のすべての分包機で使用できる共通の規格であること。
3-38 | 装置のカバーは大きく開く設計であり、作業者が無理のない姿勢でメンテナンスができること。
3-39 | 全自動錠剤分包機の外形寸法は、W1160mm×D600mm×H2180mm 以内であること。
3-40 | 構成機器は以下の通りであること。 ●装置本体×1 ●制御用コンピューター×1
4 | 軟膏練り器
4-1 | 処方の軟膏薬を直接市販の軟膏容器に入れ、本器にセットするだけの簡単操作で、ほとんどの軟膏処方の練りあいに対応できること。
4-2 | 2剤の処方だけでなく、以下との3剤以上の混練もできること。 ●軟膏 ●クリーム ●液剤 ●散薬
4-3 | 以下の市販の軟膏壺に対応できること。 ●10ml ●20ml ●30ml ●50ml ●100ml
4-4 | 混練レシピを予めメモリ登録しておくことで、複数の処方にも簡単に対応できること。
4-5 | フタを閉めた状態で混練する方式であり、薬剤が空気にさらされる時間が少なく、非常に衛生的であること。
4-6 | 処方のたびに練り合い板を準備する必要がなく、処方ごとの消毒や器具清掃も不要であること。
4-7 | 混練が終わった軟膏容器を、そのまま患者へ渡せる方式であること。
5 | 設置条件等は、以下の要件を満たすこと。
5-1 | 調達物品の搬入及び据え付け、稼動のための調整を行うこと。
5-2 | 装置の納入場所については、本院と協議すること。
5-3 | 調達物品の構成内容については、本院に問い合わせること。
5-4 | メンテナンスサービスの拠点が県内にあること。
5-5 | 障害時は、早急な復旧を可能にするサービス体制をそなえていることを証明すること。
5-6 | 本調達品の保証期間は、安定稼動時から1年間とすること。
5-7 | 調達物品は納入後においても、稼動に必要な消耗品及び故障時に対する、交換部品の安定した供給が確保されていること。
5-8 | 取扱説明書は、日本語版で1部以上提供すること。
5-9 | 1週間程度の講習を含む取扱説明を行うこと。
5-10 | 調達物品には、基本的機能を損なわないよう必要な物品をそなえること。