## 表紙
生体情報モニタリングシステム
要求仕様書
令和８年度
岩手県立久慈病院

## 構成・仕様要件
生体情報モニタリングシステム 仕様書
Ⅰ 購入物品 | 生体情報モニタリングシステム
Ⅱ 構成一覧
| 番号 | 品名 | 数量
| 1-1 | 手術室用ベッドサイドモニタ | 6式
| 1-2 | BISモジュール | 1式
| 1-3 | セントラルモニタ | 1式
Ⅲ 性能、機能に関する要件
1. 手術室モニタリングシステム
1-1 手術室用ベッドサイドモニタ
1-1-1 | 基本構成に関しては以下の要件を満たすこと。
| 1-1-1-1 | ベッドサイドモニタのディスプレイは15型以上のカラーワイド型液晶ディスプレイであること。
| 1-1-1-2 | ベッドサイドモニタのパラメータモジュールは、搬送時や患者の様態にあわせてモニタリング中に電源が入っている状態で着脱が可能なこと。
| 1-1-1-3 | ベッドサイドモニタはIP21以上の防滴構造であり、鉛直に滴下する水による悪影響、および直径12.5mm以上の外来固形物の侵入による悪影響に対する保護機構を備えていること。
| 1-1-1-4 | ベッドサイドモニタの消費電力は200W以下の省電力設計であること。
| 1-1-1-5 | 本体内蔵モジュールラックは、プラグイン式のモジュールを3台もしくは3スロット分を仕様に応じて選択使用できる機能を有すること。
| 1-1-1-6 | ベッドサイドモニタの心電図・呼吸、SpO2、非観血血圧、観血血圧2ch・体温は、搬送時を考慮しディスプレイ付きの一つのモジュールとして統合され、接続中でも画面表示可能なこと。
| 1-1-1-7 | ベッドサイドモニタはタッチスクリーンの機能を、一時的に機能しないようなロック機能を有すること。
| 1-1-1-8 | ベッドサイドモニタは画面レイアウト、パラメータ設定、モニタ設定3つのカテゴリをあらかじめ組み合わせて設定し、例えば症例ごとに管理・変更可能な、プロファイル機能を有すること。またプロファイルは20以上初期設定が出来る機能を有すること。
| 1-1-1-9 | ベッドサイドモニタは、患者タイプ(成人、小児、新生児)に合わせて、パラメータの処理方法や計算方法、および患者に適応される安全範囲やアラーム設定値を決定できる機能を有すること。
| 1-1-1-10 | ベッドサイドモニタは、患者登録画面にて、患者名以外に、患者タイプの選択、ペースメーカーの有無、性別、生年月日、身長、体重を登録できること。また情報が入力された場合、生年月日より年齢を、身長/体重よりBSAを自動計算する機能を有すること。
| 1-1-1-11 | 電気的ファスト・トランジェント (高速過度現象) /バーストに曝された際の、通常の動作モードに戻るために必要な時間は、30秒以内であること。
| 1-1-1-12 | 統合モジュールは、ベッドサイドモニタに接続された状態で、セカンドディスプレイとして使用できるよう常に表示する機能を有し、さらにアラーム消音、非観血血圧のスタート/ストップ操作を行う機能を有すること。
| 1-1-1-13 | 既存の周術期部門システムと同じ連携が可能であること。
1-1-2 | 画面表示に関しては以下の要件を満たすこと。
| 1-1-2-1 | 画面は、6波形以上を同時に表示する機能を有すること。
| 1-1-2-2 | 画面は測定波や測定値の位置やサイズを設定可能な機能を有すること。
| 1-1-2-3 | 日本語で表示する機能を有すること。
| 1-1-2-4 | 画面はスクリーンをあらかじめ20種類以上設定ができ、2ステップ以内の操作で簡易に画面を切り替えられること。
| 1-1-2-5 | アラーム音消音キー及びアラーム中断キーを常に画面上に固定設置する機能を有すること。
| 1-1-2-6 | ディスプレイの輝度が室内光の状態に合わせて自動で輝度調節できる機能を有していること。
| 1-1-2-7 | バイタルデータの推移を捉えるため、設定された基線(目標値) 及び基線範囲(上下限値)にバイタルトレンド情報を重ねて表示するホライゾン表示機能を有すること。
| 1-1-2-8 | バイタルデータの偏位を捉えるため、設定した時間内 (10分、5分、または2分)の値変動度合いを矢印の傾きで示すトレンドインジケータ機能を有すること。
| 1-1-2-9 | モニタスクリーン上の任意の位置に、モニタされている患者を色や図形、アニメーションを使用して、バイタルサインを患者の状態に基づいてビジュアル的に表示する機能を有すること。
1-1-3 | アラームに関しては以下の要件を満たすこと。
| 1-1-3-1 | アラームについては、生体情報アラームとテクニカルアラームの2種類を有し、生体情報アラームについては、赤、黄など2段階以上の優先順位を有すること。
| 1-1-3-2 | テクニカルアラームについて、生体情報アラームと同等の重大性を示すもの (ECGリード外れ等)については、赤または黄の生体情報アラームと同様な通知を設定可能な機能を有すること。
| 1-1-3-3 | アラーム確認後もアラーム状態が継続している場合に、一定時間(1分、2分、3分)または無制限にリマインダ音を発生する設定が可能な機能を有すること。また赤、黄のテクニカルアラームについても同じ設定が可能な機能を有すること。
| 1-1-3-4 | ISO/IEC規格準拠2003および2020のアラーム音を設定できること。
| 1-1-3-5 | オリジナルのアラーム音は4種類以上あること。
| 1-1-3-6 | 測定しているすべてのパラメータについて、現在設定されているアラーム設定値を一覧表示する機能を有すること。
| 1-1-3-7 | アラームのオン/オフ操作、消音操作時刻を含むアラーム履歴を通算300件以上参照可能であること。
1-1-4 | データ保存に関して以下の要件を満たすこと。
| 1-1-4-1 | モニタ本体に最大100パラメータの数値データを、5分間隔で96時間/1分間隔で48時間/12秒間隔で8時間分、保存する機能を有すること。
| 1-1-4-2 | 一定時間内に収集されたバイタルデータ (トレンド)をグラフ形式 (グラフ表示)または表形式 (数値表表示)で表示する機能を有すること。
| 1-1-4-4 | トレンド情報は、専用の画面に画面項目として埋め込まれた状態で表示したり、現在表示中の画面にトレンド・ウィンドウを重ねて開く機能を有すること。
| 1-1-4-5 | モニタ画面に常に表示されるよう設定されたトレンドを、グラフ形式、表形式、またはホライゾン形式で表示する機能を有すること。
| 1-1-4-6 | 数値表レポートまたはグラフトレンド・レポートをセントラルのプリンタでプリントする機能を有すること。
| 1-1-4-7 | 画面トレンドの表示期間の設定を、30分、1時間、2時間、4時間、8時間、12時間の時間間隔で選択可能な機能を有すること。
1-1-5 | モニタ本体のアプリケーションに関して、以下の要件を満たすこと。
| 1-1-5-1 | 画面上に任意の時間を計測可能なように4つのタイマーが表示でき、それぞれのラベルやカウント方法が設定可能なこと。
| 1-1-5-2 | 画面上のパラメータ表示項目に時刻クロックがデジタル表示およびアナログ表示とも選択でき、その拡大表示が可能であること。
| 1-1-5-3 | 画面上に、計算機が表示でき任意の数値計算が行えること。
| 1-1-5-4 | ベッドサイドモニタからセントラルモニタの蓄積データ (アラーム履歴表示、アラーム時の波形表示、圧縮波形表示)を参照できる機能を有すること。
1-1-6 | 心電図測定に関しては以下の要件を満たすこと。
| 1-1-6-1 | 心拍数は15~300bpm以上の範囲でモニタリング可能な機能を有すること。
| 1-1-6-2 | 心拍数のアラーム設定については、通常の上下限値に対して高度徐脈、高度頻脈のアラーム設定が可能な機能を有すること。また高度徐脈、高度頻脈は心拍アラーム下限値/上限値との差として設定出来ることに加えて、固定値としても設定可能な機能を有すること。
| 1-1-6-3 | 電磁波障害が発生した場合、自動的に心電図のフィルタ特性が変更される、自動フィルタ機能を有すること。
| 1-1-6-4 | 心電図の測定において、マルチリード測定時に主誘導が電極はずれなどで測定不能となった場合、自動的に使用可能な誘導に主誘導を切り替える機能を有すること。
1-1-7 | 脈拍数(Pulse) 測定は、以下の要件を満たすこと。
| 1-1-7-1 | 脈拍数(Pulse)測定は、SpO2信号 (プレチスモ波形)または各動脈圧 (P、ABP、ART、Ao、UAP、FAP、BAP) をソースとして測定する機能を有すること。
| 1-1-7-2 | 脈拍数ソース波形は、手動で選択するのみならず、自動選択の機能を有すること。自動に設定した場合、脈拍数のソース波形が測定できなくなったり、OFFになった場合、次の優先順位にある測定値をソース波形として使用する機能を有すること。
| 1-1-7-3 | 心拍数と脈拍数のアラームが混同し同時にアラームが出力されることを避けるため、どちらかをアラームソースとして選択する機能を有すること。また選択肢として、心拍数、脈拍数、自動の選択肢を有すること。自動に設定した場合、通常時には心拍数をアラームソースとして使用するが、有効な心電図誘導が測定できなくなった場合に脈拍数をアラームソースに変更し、心電図誘導が再度使用可能になると自動的に心拍数をアラームソースに戻す機能を有すること。
1-1-8 | 経皮的動脈血酸素飽和度測定(SpO2) に関しては以下の要件を満たすこと。
| 1-1-8-1 | SpO2は酸素飽和度の変化に応じてQRS音の音程が変化する機能を有していること。
| 1-1-8-2 | SpO2アラーム設定は、下限値を下回る任意の値をディサチュレーションアラームとして別途設定可能であること。
| 1-1-8-3 | SpO2測定部の電撃に対する保護形式は安全性の高いCF形であること。
1-1-9 | 非観血血圧測定は、以下の要件を満たすこと。
| 1-1-9-1 | 非観血血圧の測定に際し、患者タイプにより「成人」「小児」「新生児」のそれぞれに適応した最大測定時間、初期加圧値、過剰カフ圧設定値が設定されていること。
| 1-1-9-2 | 非観血血圧の連続測定モードは、5分間の連続測定であること。また、安全性の観点から5分以上の設定は行えないこと。
| 1-1-9-3 | 非観血血圧測定部は、計量法に基づく計量検定における型式承認を受けていること。
| 1-1-9-4 | 非観血血圧測定部の電撃に対する保護形式は、安全性の高いCF形であること。
1-1-10 | 観血血圧測定は、以下の要件を満たすこと。
| 1-1-10-1 | 血圧は同時に2ch以上の測定が可能なこと。
| 1-1-10-2 | 血圧ラベルを、ch毎に任意に選択可能であること。また、各々のラベルはケーブル接続後に変更可能であること。
| 1-1-10-3 | 血圧ラベルは、34項目以上の選択肢を有すること。
| 1-1-10-4 | 観血血圧のアラーム設定は、標準の上下限設定に加え、最上限血圧アラーム、最下限血圧アラームを設定可能な機能を有すること。
| 1-1-10-5 | 観血血圧の回路フラッシュや採血などのアーチファクトに対して測定を一定時間中止し不要なアラーム動作をおこなわない機能を有していること。
| 1-1-10-6 | 瞬時動脈圧値より、脈圧変動(PPV) パラメータの表示が可能であること。
1-1-11 | 体温測定は、以下の要件を満たすこと。
| 1-1-11-1 | 体温は、同時に2ch以上で測定が可能なこと。
| 1-1-11-2 | 体温ラベルがch毎に設定できること。
| 1-1-11-3 | 体温ラベルは、15項目以上の選択肢を有すること。
1-1-12 | 通信に関しては以下の要件を満たすこと。
| 1-1-12-1 | スイッチ等の通信機器は、本調達に含まれるものとし、久慈病院との協議にもとづき据え付け、調整を実施すること。
| 1-1-12-2 | 通信の安全性を確保するために、モニタおよびセントラルモニタ間で暗号化機能を有すること。
| 1-1-12-3 | バイタル数値・波形を既存麻酔記録システムと連携し麻酔記録システムにて保存・表示・印刷可能なこと。
1-1-13 | 安全性については、以下の要件を満たすこと。
| 1-1-13-1 | ISO/IEC 27001-ISMS (情報セキュリティマネジメントシステム)の認証を取得維持していること。
1-2 BISモジュール
1-2-1 | BIS測定は、以下の要件を満たすこと。
| 1-2-1-1 | BISは、既存患者接続ケーブル、BISセンサを使用して、0~100のBIS値を表示可能であること。
| 1-2-1-2 | BISは、BIS値の他にSQI値、EMG値、SR値、SEF95値、TP値、バースト値の夫々が表示可能であること。
| 1-2-1-3 | BISは、モジュールを使用し本体と接続されること。
| 1-2-1-4 | BISは、モジュールを使用する際にはその動作が確認可能なように、LEDならびに画面表示呼出キーが装備されていること。
| 1-2-1-5 | BISは、その脳波表示に対して4段階以上のスケール変更、かつ500µVの範囲で表示が可能であること。
| 1-2-1-6 | 使用しているBISセンサのタイプにより電極数を自動調整してグラフィック表示し、それぞれの電極について測定された最新のインピーダンス状態を分かりやすく表示するBISウィンドウ機能を有すること。
1-3 セントラルモニタ
1-3-1 | 基本構成に関しては、以下の要件を満たすこと。
| 1-3-1-1 | セントラルモニタは、複数の患者の生理学的波形、パラメータ、アラーム、およびイベントの受信、集約、処理、表示、および配信できること。
| 1-3-1-2 | セントラルモニタはマウス、キーボード、タッチスクリーンによる操作が可能なこと。
| 1-3-1-3 | セントラルモニタのソフトウェアはMicrosoft Windows 10相当以上の性能、機能を有するオペレーティングシステム上で動作するアプリケーションであること。
| 1-3-1-4 | ディスプレイはカラー表示で、解像度1920×1080以上のものであること。
| 1-3-1-5 | セントラルモニタ本体は、無停電電源装置を有し、電源瞬断などへの対策が採られていること。
| 1-3-1-6 | プリンタを有し、トレンドグラフや圧縮波形を出力する機能を有すること。
1-3-2 | 画面表示は、以下の要件を満たすこと。
| 1-3-2-1 | アラーム発生時に、その患者枠内が青色等に反転表示されるバックライト表示が可能なこと。
| 1-3-2-2 | 各ベッドの使用状況に応じて手動もしくは自動的に患者表示セクタ部の表示領域を拡大・縮小し、より的確な情報表示が可能であること。
| 1-3-2-3 | 患者ごとに異なるモニタリング状況やアラーム設定に対応するため事前に最大25のプロファイルが設定可能であること。
1-3-3 | 測定表示項目に関しては以下の要件を満たすこと。
| 1-3-3-1 | ベッドサイドモニタにより測定された以下の測定項目の波形表示が可能であること。
| 1-3-3-2 | 心電図/呼吸曲線/脈波/観血血圧波形/CO2分圧曲線/外部機器からの波形情報の表示が可能であること。
| 1-3-3-3 | ベッドサイドモニタにより測定された以下の測定項目の数値表示が可能であること。
| 1-3-3-4 | 心拍数/STレベル/QT/QTc/呼吸数/非観血血圧値(最高・最低・平均)/観血血圧値(最高・最低・平均)/経皮的動脈血酸素飽和度/脈拍数/呼気終末CO2分圧ならびに外部機器よりの測定値の表示が可能であること。
| 1-3-3-5 | ベッドサイドモニタの不整脈設定並びに各パラメータの上下限値などのプロファイルを任意にセントラルから設定変更可能なこと。
1-3-4 | アラームに関しては以下の要件を満たすこと。
| 1-3-4-1 | アラームの重要度に応じて4段階のレベルがあり、それぞれのレベル毎に音色と表示色を区別して知らせる機能を有すること。
| 1-3-4-2 | アラームメッセージ領域に、常に優先順位が最も高いアラームが表示されること。また、現在のアラーム状態は最大で10件までリスト表示されること。
| 1-3-4-3 | アラーム発生時に、その患者枠内が反転表示されるアラームインジケータ機能を有すること。
| 1-3-4-4 | ある不整脈に関してアラームが発生した直ぐ後に、その下位にあたる不整脈アラームがならない機能を有すること。
1-3-5 | アラーム・レビュー機能に関しては以下の要件を満たすこと。
| 1-3-5-1 | 30秒に圧縮したアラーム波形または保存ストリップ波形をすべてのイベントリストとして順番に表示する機能を有すること。
| 1-3-5-2 | アラームおよびイベント情報の監査のため、90日間以上のイベントリスト保存並びに50日分の任意検索機能を有すること。
1-3-6 | 通信に関しては以下の要件を満たすこと。
| 1-3-6-1 | ベッドサイドモニタとの通信機能を有すること。
| 1-3-6-2 | NIBPに関して、セントラルから測定を開始可能であること。
| 1-3-6-3 | 病院内のHISやCISといったコンピュータシステムに対して、国際標準プロトコルであるHL7の形式でデータ出力する機能を有すること。
1-3-7 | スレーブディスプレイに関しては以下の要件を満たすこと。
| 1-3-7-1 | ディスプレイサイズは23.8インチ以上であること。
1-3-8 | 波形保存に関しては以下の要件を満たすこと。
| 1-3-8-1 | 患者1名につき最大8波形以上、最大168時間の連続波形等情報を入床時および退床後も保存しレビュー表示が可能な機能を有すること。
1-3-9 | 時刻同期に関しては以下の要件を満たすこと。
| 1-3-9-1 | HISタイムサーバとの時刻同期が可能なこと。
1-3-10 | セキュリティに関しては以下の要件を満たすこと。
| 1-3-10-1 | ファイアウォールを設置しシステムの保護を行っていること。